Załącznik nr 1

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Część   1: Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego według katalogu Aga-Analytical lub równoważne wraz z końcówką intermediate z podziałem na:

poz. 1. Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego według katalogu Aga-Analytical lub

równoważne

poz. 2. Dostawa końcówki kompatybilnej z homogenizatorem ultradźwiękowym z poz. 1

Poz 1. Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego według katalogu Aga-Analytical lub równoważne

| Producent: ……………………………………………………………………………….. Typ / model: ……………………………………………………………………………… |
| --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| 1 | Homogenizator ultradźwiękowy możliwość efektywnej homogenizacji próbek o objętości w zakresie nie węższym niż: od 0,25 mL do 1000 mL (w zależności od zastosowanej końcówki). możliwość zastosowania wymiennych końcówek tytanowych o różnej średnicy (co najmniej 5) w zakresie średnic nie węższym niż 3,8 mm do 25 mm. Jednostka podstawowa (motor) homogenizatora o następujących parametrach: moc minimum: 400 W; timer regulowany w zakresie nie węższym niż: 0-15 minut; specjalny tryb pulsacyjny dla próbek delikatnych; automatyczne dostrajanie mocy w trakcie procesu homogenizacji; wskaźnik mocy wyemitowany na panelu kontrolnym; zasilanie: 220 V, 50 Hz. sterowanie bezpośrednio z panelu sterującego zintegrowanego z jednostką podstawową (motorem). ustawienie: mocy, pulsacji i timera za pomocą oddzielnych pokręteł/gałek/przycisków ruchomy statyw do głowicy homogenizatora umożliwiający podnoszenie głowicy oraz jej obrót o 360◦ wymiary modułu sterującego: 32 x 32 (sz x dł) +/- 3% miernik mocy obrazujący procentową moc ultradźwięków przekazywanych na końcówkę homogenizator musi posiadać możliwość rozbudowy o komorę dźwiękoszczelną (płaszcz dźwiękoszczelny), wytłumiającą hałas urządzenia zestaw kluczy do montażu i demontażu końcówek kompaktowy moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, pozwalający na schłodzenie próbki oraz utrzymanie temperatury 0°C przez okres min. 4 godzin. Dwustronna platforma pozwalająca na załadowanie min 36 probówek 1,5/2ml lub min. 10 probówek 1,5/2ml i jednocześnie jednej płytki PCR 96 dołkowej lub 96 probówek 0,2ml plastikowe podkładki do umieszczenia pomiędzy głowicą a końcówką (min 5 szt) 18) Autoryzacja serwisu na terenie Polski Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |

Poz. 2. Dostawa końcówki intermediate kompatybilnej z homogenizatorem ultradźwiękowym z poz. 1

| Producent: ……………………………………………………………………………….. Typ / model: ……………………………………………………………………………… |
| --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań: | Oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| 1 | Końcówka Intermediate (wymiary: 9,5 mm x 21,8 cm), tytanowa. Rekomendowany zakres objętości: 10 ml – 250 ml. |  |

………………………….

(miejscowość i data)																	                                                                                        …………………………………………………………

(podpis,  pieczątka imienna osoby upoważnionej do    składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)