Załącznik nr 3H do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VIII :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komora laminarna z wyposażeniem (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zakres dostawy obejmuje: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Komora z laminarnym, pionowym przepływem powietrza, z recyrkulacją w stosunku 70:30, Biohazard | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Sterowanie mikroprocesorowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Podświetlany wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stanie pracy komory podający szybkość laminarnego przepływu powietrza , pozostały czas przydatności filtrów HEPA i lampy UV, całkowitą liczbę godzin pracy komory oraz procent zużycia filtrów HEPA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | System alarmowy informujący m.in o nieprawidłowościach laminarnego przepływu powietrza, otwartym oknie frontowym, zużyciu filtrów HEPA i lampy UV, blokadzie wylotowego otworu powietrza, nieprawidłowej pracy wentylatora oraz zaniku zasilania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Przepływ powietrza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.1 | Dwa filtry HEPA o wydajności wyższej od 99,995% MPPS co odpowiada wartości 99,999% dla cząstek 0,3mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.2 | Utrzymanie podciśnienia wewnątrz komory zapewniające dodatkową ochronę otoczenia przed niebezpieczeństwem kontaminacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Poziom hałasu < 54 d | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Komora wyposażona w jeden wentylator, sterowany mikroprocesorowo zapewniający stałą szybkość laminarnego przepływu powietrza niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Obudowa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.1 | Tylna ściana wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.2 | Okno frontowe złożone z wielowarstwowego, bezpiecznego szkła, nachylone pod kątem w celu zapewnienia lepszego komfortu pracy, z możliwością całkowitego otwierania i zamykania komory | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.3 | Blat roboczy dzielony, wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304L, perforowany na całej powierzchni w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza w komorze | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.4 | Konstrukcja komory wykonana ze stali pokrytej warstwą epoksydową w celu zapewnienia dużej trwałości i odporności na korozję | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8.5 | Komora w transporcie mieścić się musi w standardowych otworach drzwiowych o szerokości 800 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Wyposażenie komory | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.1 | Komora wyposażona w moduł wytrząsający: zakres obrotów nie węższy niż 200 – 3200 rpm, dwa tryby pracy dotykowy oraz praca ciągła, orbita 3mm, możliwość zmiany głowic, możliwość zastosowania głowic: głowica płaska, głowica na mikropłytkę lub probówki min 38x1,5/2ml i min 28 x 0,5ml, głowica na probówki umieszczone w pozycji horyzontalnej min 12 x 1,5/2ml, głowica na probówki umieszczone w pozycji horyzontalnej min 4 x 15ml, głowica na probówki umieszczone w pozycji horyzontalnej min 2 x 50ml, głowica na min 8 probówek 1,5/2ml ułożonych w pozycji pionowej. Na wyposażeniu standardowym: głowica na min 8 probówek 1,5/2ml ułożonych w pozycji pionowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.2 | Komora wyposażona w bezpłomieniowy moduł sterylizacyjny, podłączany do gniazda elektrycznego wewnątrz komory: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.3 | bezpieczny, wolny od azbestu system grzewczy oparty na promieniowaniu podczerwonym, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.4 | ceramiczna komora sterylizacyjna o wymiarach nie mniejszych niż: 13x155 mm (średni. x dł.), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.5 | bezpieczna obudowa komory grzewczej wykonana ze stali nierdzewnej, zabezpieczająca przed kontaktem z wysoką temperaturą, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.6 | maks. temperatura sterylizacji nie niższa niż 815 °C, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.7 | dostępna druga niższa temperatura (co najmniej jedna wartość) do pracy w trybie „stand by”, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.8 | efektywna sterylizacja narzędzi w czasie nie dłuższym niż 10 sekund, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9.9 | kompaktowe, małe wymiary całkowite sterylizatora, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Oświetlenie fluorescencyjne w komorze o natężeniu oświetlenia >1200 lux, zamknięte w obudowie i umieszczone poza obszarem potencjalnie skażonym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Gniazdo elektryczne o klasie ochronności IP44 umieszczone z prawej strony blatu roboczego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Wanienka ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym pozwalające na zbieranie rozlanych cieczy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Łatwy dostęp do filtrów, wentylatora i sterowania w trakcie wykonywania konserwacji i czynności serwisowych poprzez podniesienie przedniego panelu komory | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Lampa UV do sterylizacji komory z programowalnym wyłącznikiem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Komora wyposażona w zestaw pipetująco-dozujący pod komorowy składający się z: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | 6 pipet o zakresie pracy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Oświetlenie fluorescencyjne w komorze o natężeniu oświetlenia >1200 lux, zamknięte w obudowie i umieszczone poza obszarem potencjalnie skażonym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Gniazdo elektryczne o klasie ochronności IP44 umieszczone z prawej strony blatu roboczego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Wanienka ze stali nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym pozwalające na zbieranie rozlanych cieczy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Łatwy dostęp do filtrów, wentylatora i sterowania w trakcie wykonywania konserwacji i czynności serwisowych poprzez podniesienie przedniego panelu komory | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Lampa UV do sterylizacji komory z programowalnym wyłącznikiem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Komora wyposażona w zestaw pipetująco-dozujący pod komorowy składający się z: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | 6 pipet o zakresie pracy: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.1 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (0,2-2ul) x 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.2 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (0,5-10ul) x 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.3 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (2-20ul) x 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.4 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (10-100ul) x 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.5 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (20-200ul) x 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14.6 | pipeta jednokanałowa, automatyczna (100-1000ul) x 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Statyw na min siedem pipet jednokanałowych (x 1 szt) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Pipety automatyczne, wielomiarowe | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Tłok każdej z pipet ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Rączka i trzon pipety wykonane w 100% z PVDF | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Autoklawowalna dolna część pipety | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Oddzielny zrzutnik końcówek nie połączony z tłokiem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Kolorowy tłok dla każdego modelu inny (ułatwia wybór odpowiednich końcówek) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Zrzutnik końcówek łatwo zdejmowany w razie potrzeby ( na bok , nie zsuwany) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Zrzutnik końcówek z regulacją prawo, środek, lewo (w zależności potrzeb użytkownika) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | W komplecie zrzutnik końcowek plastikowy i metalowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Blokada ustawionej objętości | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | Oznakowanie kodem DateMatrix (kod 2D) dla każdej pipety | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | Dane techniczne komory: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27.1 | wymiary zewn. (szer. x wys. x głęb.) [mm] 1350 (+/- 10 mm) x 1500 (+/- 100 mm) x 810 (+/- 10 mm) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27.2 | wymiary wewn. (szer. x wys. x głęb.) [mm] (±5) 1192 x 740 x 580 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27.3 | max. otwór roboczy [mm] 440 (±5) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27.4 | prędkość wylotowa [m3/h] min 390 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27.5 | poziom hałasu [dB(A)] <54 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | przeszkolenie minimum 3 pracowników zamawiającego w cenie oferty; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.29 | zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | okres gwarancji minimum 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Oryginalne prospekty (katalogi) producenta oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych (dopuszcza się katalogi w języku angielskim) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych oryginalnych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

…………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)