Załącznik nr 2C do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część III

Suszarka 3 szt

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

42716200-0 Suszarki

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry |
| 1.1 | Pojemność: 130-150 L |
| 1.2 | wysokość 80cm, szerokość 70cm, głębokość 60cm , ±3cm |
| 1.3 | Wymuszona cyrkulacja powietrza z nastawną szybkością wentylatora i nastawną 0-100% śluzą wentylacyjną, |
| 1.4 | Zainstalowany zawór wydechowy. |
| 1.5 | Komora ze stali nierdzewnej, |
| 1.6 | co najmniej 4 półki ze stali nierdzewnej, |
| 1.7 | możliwość instalacji dodatkowych pólek (min. 15). |
| 1.8 | Izolowane drzwi zewnętrzne z uszczelka silikonową, |
| 1.9 | drzwi wewnętrzne ze szkła hartowanego. |
| 1.10 | Wyświetlacz cyfrowy temperatury i czasu, |
| 1.11 | regulator typu PID. |
| 1.12 | Alarm wizualny i dźwiękowy: |
| 1.13 | poniżej/powyżej limitu (nastawny), |
| 1.14 | wyłączanie (nastawne) temperatury po przekroczeniu limitu bezpieczeństwa. |
| 1.15 | Zegar 0-999min oraz 0-999 godz., z funkcją opóźnionego startu. |
| 1.16 | Zakres temperatury pracy minimum od temperatury otoczenia +8°C do +250°C, ±1oC; |
| 1.17 | szybkość nagrzewania od temperatury otoczenia do 250oC maksymalnie 70 minut. |
| 1.18 | Odchylenia temperatury: |
| 1.19 | Przestrzenne maksymalnie ±1.5%; |
| 1.20 | Czasowe maksymalnie ±1.0oC. |
| 1.21 | Zasilanie 230V/50Hz, |
| 1.22 | moc do 1.6 kW. |
| 1.23 | Gwarancja: 24 miesiące |

Załącznik nr 2F do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VI

Zmywarka 1szt

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Wymagania minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Zmywarki do mycia, dezynfekcji i suszenia szkła laboratoryjnego |  |
| 1.2 | Zintegrowany agregat suszący gorącym powietrzem. |  |
| 1.3 | Moduł do zmiękczania wody ciągła regeneracja podczas mycia |  |
| 1.4 | Urządzenie wolnostojące, ładowane od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej, obudowa ze stali nierdzewnej. |  |
| 1.5 | W dostawie blat ze stali nierdzewnej. |  |
| 1.6 | Kontrola i określanie ilości wpływającej wody przy pomocy liczników łopatkowych- dokładne określenie ilości wpływającej wody i tym samym optymalne dopasowanie ilości wody do dozowanych środków myjących i dezynfekcyjnych. |  |
| 1.7 | Komora płukania oraz przewody wodne wykonane z wysokogatunkowej stali szlachetnej. |  |
| 1.8 | Wydajność minimalna jednego mycia: 37 naczyń szklanych z wąskimi szyjkami lub 96 pipet lub 1600 probówek. |  |
| 1.9 | Komora z dwoma poziomami mycia. |  |
| 1.10 | Bezpośrednie sprzężenie koszy górnych i wózków iniekcyjnych z przewodem wodnym. |  |
| 1.11 | Sterowanie elektroniczne z możliwością modyfikacji określonych parametrów procesu. Minimum 10 standardowych programów myjących. |  |
| 1.12 | Dostęp dla pomiarów w celu kontroli temperatury i czasu utrzymywania temperatury. |  |
| 1.13 | Wskaźniki przebiegów programów, temperatury, czasu, zakończenia programu (sygnał optyczny lub akustyczny). |  |
| 1.14 | Lampki kontrolne komunikatów obsługi technicznej lub zakłóceń. |  |
| 1.15 | Zabezpieczenie przed awarią programu. |  |
| 1.16 | Zatrzymanie programu po przerwie w dopływie prądu. |  |
| 1.17 | Elektryczna blokada drzwi (bezpieczeństwo personelu). |  |
| 1.18 | Szeregowy port komunikacyjny RS 232 dla podłączenia komputera lub drukarki (możliwość podłączenia drukarki rejestrującej przebieg procesu mycia). |  |
| 1.19 | Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem. |  |
| 1.20 | pompa obiegowa o wydajności minimum 400 l/min, |  |
| 1.21 | Pompa odpływowa, |  |
| 1.22 | Dwa ramiona myjące |  |
| 1.23 | Urządzenie dozujące środki myjące w formie proszku. |  |
| 1.24 | Urządzenie dozujące do środków w płynie (nabłyszczasz). |  |
| 1.25 | Pompa dozująca kwaśne płynne środki. |  |
| 1.26 | Pompa dozująca płynne środki myjące. |  |
| 1.27 | Szuflada z dwoma zasobnikami o pojemności minimum 5 litrów |  |
| 1.28 | Technika płukania – system bieżącej wody. Dezynfekcja termiczna przy 93°C |  |
| 1.29 | Płukanie wodą demineralizowaną. |  |
| 2 | Zasilanie 3 N AC 400V 50 Hz, całkowita moc przyłączeniowa od 8 do 10 kW. |  |
| 2.1 | Wkłady i kosze: |  |
| 2.1.1 | kosz górny/laweta/pusty |  |
| 2.1.2 | Otwarty z przodu |  |
| 2.1.3 | Do umieszczania różnych wkładów |  |
| 2.1.4 | Wysokość jednostkowa minimum 165 mm |  |
| 2.1.5 | Regulacja wysokości minimum +/- 20 mm |  |
| 2.2 | Wbudowane ramię spryskujące |  |
| 2.2.1 | kosz dolny/laweta/pusty |  |
| 2.2.2 | Otwarty przód |  |
| 2.3 | Do umieszczania różnych wkładów |  |
| 2.3.1 | wkład 1/2 |  |
| 2.3.2 | Do umieszczania lejków, zlewek, naczyń szklanych z szerokimi szyjkami itp. |  |
| 2.3.3 | Do stosowania w koszu górnym lub dolnym |  |
| 2.4. | do stosowania w koszu górnym lub dolnym |  |
| 2.4.1 | pokrywa 1/4 (2 szt.) |  |
| 2.4.2 | Do powyższego wkładu - z pozycji „c” |  |
| 2.4.3 | Ze stali szlachetnej |  |
| 2.5 | Perforacja 7 x 7 mm, żebrowanie 3 mm |  |
| 2.5.1 | Wkład 1/2 |  |
| 2.5.2 | Na szkło z szeroką szyjką, cylindry miarowe itp. |  |
| 2.5.3 | Minimum 10 haków sprężynowych, wys. minimum 175 mm |  |
| 2.6 | Minimum 16 haków sprężynowych, wys. minimum 105 mm, odstęp ok. 60 mm |  |
| 2.6.1 | Wkład 1/2 |  |
| 2.6.2 | Na minimum 21 zlewek do 250 ml |  |
| 2.7 | minimum 21 x 3 pręty podtrzymujące |  |
| 2.7.1 | wkład 1/2 |  |
| 2.7.2 | Na minimum 10 zlewek 250 do 600 ml |  |
| 2.8 | minimum 10 x 3 prętów podtrzymujących |  |
| 2.8.1 | Wkład 1/2 |  |
| 2.8.2 | Na minimum 8 zlewek 600 do 1.000 ml |  |
| 2.9 | minimum 8 x 3 prętów podtrzymujących |  |
| 2.9.1 | górny kosz iniekcyjny TA |  |
| 2.9.2 | Do szkła z wąską szyjką/ innego szkła laboratoryjnego |  |
| 2.9.3 | Wys. ładunkowa minimum 170 mm |  |
| 2.9.4 | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem |  |
| 2.9.5 | skład pakietu wchodzą: |  |
| 2.9.10 | minimum 33 dysze 4 x 160 mm |  |
| 2.10 | minimum 33 mocowania do dysz 4 x 160 mm |  |
| 2.10.1 | Wózek iniekcyjny do mycia i dezynfekcji pipet. |  |
| 2.10.2 | Na minimum 96 pipet o długości do 450 mm |  |
| 2.10.3 | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem |  |
| 3 | Z ramką mocującą na wys. minimum 150 mm |  |
| 4 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |