- Załącznik nr 1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-69/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Biobank do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Cena jednostkowa netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |
| 1. | Biobank do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych |  |  |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Biobank do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR WYMAGANY: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/MODEL (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Biobank do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych, w tym w szczególności DNA niezbędnego do badań holobiontu roślinnego składający się z: | Warunek konieczny |  |
| 1.1. | Zamrażarka niskotemperaturowa o parametrach co najmniej: (-40°/-86°C, 450 l, podwójny układ kompresorów - w razie awarii jednej sprężarki druga podtrzymuje temperaturę na poziomie co najmniej -70°C) – 2 sztuki | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.1.a. | Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe). | Warunek konieczny |  |
| 1.1.b. | Pojemność użytkowa komory nie mniejsza niż 450 litrów. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.c. | Zakres kontroli temperatury: minimum od -40°C do -86°C. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.d. | Pomiar i regulacja temperatury z dokładnością nie większą niż +/- 1°C. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.e. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 900 x 860 (1005 z uwzględnieniem odstępu od ściany) x 2000 mm (Sz x G x W). | Warunek konieczny |  |
| 1.1.f. | Wnętrze ze stali nierdzewnej. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.g. | Drzwi zewnętrzne wyposażone w kontrolę dostępu (zamykane na klucz lub czytnik). | Warunek konieczny |  |
| 1.1.h. | System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.i. | Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie mniej niż 4 szt.). | Warunek konieczny |  |
| 1.1.j. | Podstawa wyposażona w co najmniej 4 kółka, w tym co najmniej 2 z hamulcem. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.k. | Dwa oddzielne układy kompresorów – w przypadku awarii jednego z kompresorów drugi podtrzymuje temperaturę minimum -70°C przez co najmniej 48 godzin. | Warunek konieczny UWAGA! Kryterium oceny ofert |  |
| 1.1.l. | Możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach zewnętrznych do co najmniej +30°C. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.m. | Funkcja rejestracji temperatury oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel sterowania port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive. Wyświetlanie grafu z temperaturami zaistniałymi. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.n. | Alarmy wyświetlane jako tekst, a nie w postaci kodów. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.o. | Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem LCD o przekątnej minimum 7” i wyświetlanymi komunikatami tekstowymi. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.p. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych: - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej); - zaniku napięcia (podtrzymywanie bateryjnie przez minimum 72 godziny); - niedomknięcia drzwi; - awarii sondy; - słabej baterii. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.q. | Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.r. | Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.s. | Zabezpieczenie przed zmianą nastawionych parametrów przy pomocy hasła. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.t. | Co najmniej trzy półki perforowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Maksymalne obciążenie jednej półki nie mniejsze niż 30 kg. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.u. | Zasilanie: 230V/50Hz ± 10%. | Warunek konieczny |  |
| 1.2. | Stelaż ze stali nierdzewnej do kriostatywów – 16 sztuk | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.2.a. | Stelaże kompatybilne z zamrażarką z pkt 1.1. | Warunek konieczny |  |
| 1.2.b. | Stelaże kompatybilne z kriostatywami opisanymi w punkcie 1.5 i 1.7. | Warunek konieczny |  |
| 1.3. | Zestaw do monitorowania temperatury z wzorcowaniem minimum -80°C – 1 sztuka | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.3.a. | aSystem monitoringu temperatur – czujnik z sondą wzorcowaną w co najmniej jednej temperaturze minimum -80°C w PCA (świadectwo). System monitorujący zmiany temperatury i wysyłający alarmy: - system umożliwiający zdefiniowanie częstotliwości odczytów i progi alarmowe przez użytkownika; - system umożliwiający rejestrację danych, w tym zmian temperatury i alarmów; - system dostarczany z oprogramowaniem umożliwiającym wysyłanie powiadomień za pomocą wiadomości SMS i e-mail; - czujnik posiada wbudowaną baterię, kartę SIM i dostęp do platformy on-line przez okres co najmniej 24-miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Krioprobówki co najwyżej trójkodowane, w tym posiadające co najmniej kod 2D na podstawie krioprobówki, o pojemności roboczej nie mniejszej niż 1,9 ml, zaokrąglone, z gwintem zewnętrznym, co najmniej 11 000 sztuk krioprobówek pakowanych po co najmniej 100 sztuk i co najwyżej 1000 sztuk | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.4.a. | Pojemność całkowita krioprobówek nie większa niż 2,5 ml podczas stosowania nakrętek z gwintem zewnętrznym. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.b. | Pojemność robocza krioprobówek nie mniejsza niż 1,9 ml podczas stosowania nakrętek z gwintem zewnętrznym. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.c. | Wykonane z polipropylenu. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.d. | Krioprobówki z maksymalnie dwoma zwojami gwintu zewnętrznego. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.e. | Wymiary krioprobówki z nakrętką: nie większe niż 44 mm x 13 mm (wysokość x średnica zewnętrzna). | Warunek konieczny |  |
| 1.4.f. | Minimalna temperatura pracy: co najmniej -196℃. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.g. | Kodowanie krioprobówki obejmujące co najmniej kod 2D na podstawie krioprobówki. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.h. | Kody nanoszone laserowo, odporne na ścieranie oraz działanie rozpuszczalników organicznych, stanowiące integralną część krioprobówki. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.i. | Dno krioprobówki U-kształtne. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.j. | Wolne od endotoksyn, RNaz/DNaz i pirogenów. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.k. | Dostarczane krioprobówki zakręcone nakrętkami. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.l. | Krioprobówki dostarczone w opakowaniach po co najmniej 100 sztuk i co najwyżej 1000 sztuk. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.m. | Kompatybilne z kriostatywami z punktu 1.5. | Warunek konieczny |  |
| 1.5. | Kriostatywy wykonane z poliwęglanu, w formacie 10x10, kriostatywy odpowiednie dla krioprobówek o pojemności roboczej nie mniejszej niż 1,9 ml z gwintem zewnętrznym opisanych w punkcie 4 – co najmniej 110 kriostatywów | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.5.a. | Format kriostatywu co najmniej 10x10. | Warunek konieczny |  |
| 1.5.b. | Wymiary kriostatywu (szer. x dł. wys.) nie większe niż: 137 x 137 x 55 mm (z pokrywką). | Warunek konieczny |  |
| 1.5.c. | Materiał podstawy: czarny poliwęglan, z wyznakowanym laserowo kodem kriostatywu. | Warunek konieczny |  |
| 1.5.d. | Materiał pokrywy: przezroczysty poliwęglan, z oznaczeniami co najmniej numerycznymi pozycji krioprobówki. | Warunek konieczny |  |
| 1.5.e. | Minimalne opcje kodowania kriostatywu - bezpośredni, laserowo grawerowany liniowy kod kreskowy 1D, identyfikator kriostatywu 2D na jego podstawie. | Warunek konieczny |  |
| 1.5.f. | Minimalna temperatura pracy: co najmniej -196°C. | Warunek konieczny |  |
| 1.5.g. | Kriostatywy kompatybilne ze stelażami z pkt. 1.2. | Warunek konieczny |  |
| 1.5.h. | Kriostatywy kompatybilne z krioprobówkami z pkt. 1.4. | Warunek konieczny |  |
| 1.6. | Krioprobówki co najwyżej trójkodowane, w tym posiadające co najmniej kod 2D na podstawie krioprobówki, o pojemności roboczej nie mniejszej niż 0,5 ml, zaokrąglone, z gwintem zewnętrznym, co najmniej 13 000 sztuk krioprobówek pakowanych po co najmniej 100 sztuk i co najwyżej 1000 sztuk | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.6.a. | Pojemność całkowita krioprobówek nie większa niż 0,7 ml podczas stosowania nakrętek z gwintem zewnętrznym. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.b. | Pojemność robocza krioprobówek nie mniejsza niż 0,5 ml podczas stosowania nakrętek z gwintem zewnętrznym. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.c. | Wymiary krioprobówki z nakrętką nie większe niż 30,0 x 9,0 mm (wys. x śred.). | Warunek konieczny |  |
| 1.6.d. | Dno krioprobówki U-kształtne. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.e. | Wykonane z polipropylenu. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.f. | Wolne od endotoksyn, RNaz/DNaz i pirogenów. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.g. | Kodowanie krioprobówki, obejmujące co najmniej kod 2D na podstawie krioprobówki. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.h. | Kody nanoszone laserowo, odporne na ścieranie oraz działanie rozpuszczalników organicznych, stanowią integralną część krioprobówki. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.i. | Dostarczane krioprobówki zakręcone nakrętkami. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.j. | Nakrętki posiadają zabezpieczenie uniemożliwiające przekręcenie nakrętki. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.k. | Kształt nakrętek umożliwia pracę z półautomatycznym otwieraczem opisanym w punkcie 1.9. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.l. | Krioprobówki dostarczone w opakowaniach po co najmniej 100 sztuk i co najwyżej 1000 sztuk w opakowaniu. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.m. | Krioprobówki odporne na działanie temperatury do co najmniej -196℃. | Warunek konieczny |  |
| 1.7. | Kriostatywy wykonane z poliwęglanu, w formacie 14x14, kriostatywy odpowiednie dla krioprobówek o pojemności roboczej nie mniejszej niż 0,5 ml z gwintem zewnętrznym, opisanych w punkcie 6 – co najmniej 70 kriostatywów | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.7.a. | Format kriostatywu co najmniej 14x14. | Warunek konieczny |  |
| 1.7.b. | Wymiary kriostatywu (szer. x dł. wys.) nie większe niż: 137 x 137 x 55 mm (z pokrywką). | Warunek konieczny |  |
| 1.7.c. | Materiał podstawy: czarny poliwęglan, z wyznakowanym laserowo kodem kriostatywu. | Warunek konieczny |  |
| 1.7.d. | Materiał pokrywy: przezroczysty poliwęglan, z oznaczeniami co najmniej numerycznymi pozycji krioprobówki. | Warunek konieczny |  |
| 1.7.e. | Opcje kodowania kriostatywu - bezpośredni, laserowo grawerowany liniowy kod kreskowy 1D, identyfikator kriostatywu 2D na jego podstawie. | Warunek konieczny |  |
| 1.7.f. | Minimalna temperatura pracy: co najmniej -196°C. | Warunek konieczny |  |
| 1.7.g. | Kriostatywy kompatybilne ze stelażami z pkt. 1.2. | Warunek konieczny |  |
| 1.7.h. | Kriostatywy kompatybilna z krioprobówkami opisanymi w punkcie 1.6. | Warunek konieczny |  |
| 1.8. | Oprogramowanie systemowe z modułem sterującym do zarządzania biobankiem – 1 zestaw | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.8.a. | Praca bez przeglądarki internetowej - aplikacja samodzielna. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.b. | Praca w sieci komputerowej i lokalnie. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.c. | Nie wymaga podłączenia internetowego lub serwera. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.d. | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem pakietu MS office, co najmniej MS Excel. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.e. | Interfejs co najmniej w języku polskim i angielskim, ustawiany podczas logowania zgodnie z preferencjami użytkownika. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.f. | Jawna i udokumentowana struktura bazy danych, dostępna z poziomu oprogramowania i w formie dokumentu pdf. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.g. | Możliwość załączania dokumentów w ewidencjach biobanku - jako link do dokumentu w tym graficzne z podglądem. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.h. | Możliwość ustawienia statusu dla każdego rekordu bazy danych. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.i. | Posiada co najmniej moduły raportów, formularzy i szablonów, pobrania, ewidencji próbek, ewidencji pomiarów warunków środowiskowych. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.j. | Możliwość przedstawienia danych w formie wykresów, w tym wykresów w czasie rzeczywistym warunków środowiskowych. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.k. | Posiada możliwość wysyłki raportów na e-mail i komunikatów SMS. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.l. | Wersje instalacyjne i aktualizacje dostępne w internecie na publicznej witrynie. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.m. | Możliwość wykonywania aktualizacji: z internetu, sieci lokalnej, pendrive. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.n. | Definiowany eksport i import do plików w formacie co najmniej: csv, xml, yml. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.o. | Przed każdym wydrukiem graficznym podgląd na ekranie. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.p. | Wyszukiwarki we wszystkich modułach ewidencyjnych. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.q. | Historia przechowywania próbki: miejsce położenia, zmiany danych, warunki środowiskowe. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.r. | Automatyczna archiwizacja bazy danych do pliku zip z hasłem. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.s. | Obsługuje skanery co najmniej 2D cało-płytkowe i skanery ręczne 1D/2D. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.t. | Posiada dedykowany moduł sterujący. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.u. | Nie posiada opłat abonamentowych. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.v. | Pozwala na obsługę za pomocą monitora dotykowego. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.w. | Zawiera mechanizmy automatycznego generowania identyfikatora i wszelkich kodów stosowanych w biobanku na etykiety. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.x. | Możliwość definiowania własnych formuł w raportach, formularzach, szablonach i definicjach eksportu/importu xml/yml. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.y. | Urządzenie dostarczane wraz z modułem mikroprocesorowym (np. laptopem, tabletem) kompatybilnym z wymaganiami technicznymi oprogramowania. | Warunek konieczny |  |
| 1.9. | Półautomatyczny ręczny otwieracz do nakrętek, 8-kanałowy, kompatybilny ze statywem w formacie 96 – 1 sztuka | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.9.a | Ręczna, półautomatyczna zakręcarka i odkręcarka nakrętek oparta na pojedynczej kolumnie. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.b. | Kompatybilna co najmniej z krioprobówkami w formacie 96 z zakręcanymi nakrętkami, opisanymi w punkcie 1.6. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.c. | Dopasowuje się do pojedynczej kolumny w czasie nie dłuższym niż 5 sekund zakręca/odkręca cały statyw z 96 z krioprobówkami w czasie nie dłuższym niż 90 sekund. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.d. | Wszystkie nakrętki są dokręcone w tym samym momencie, aby zapewnić bezpieczne uszczelnienie. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.e. | Zasilanie bateryjne umożliwia zamykanie/odkręcanie ponad co najmniej 40 kompletnych stojaków. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.f. | Stacja dokująca do umieszczania/przechowywania narzędzi i ładowania zapewnia również wolne od zanieczyszczeń przenoszenie nakrętek. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.g. | Urządzenie działa w oparciu o pojedynczy przycisk co najmniej do odkręcania, ponownego zamykania i wyjmowania nakrętek. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.h. | Możliwość wyrzucenia nakrętek na uchwyt nakrętek za pomocą przycisku. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.i. | Zaprojektowany do użytku zarówno przez użytkowników leworęcznych, jak i praworęcznych. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.j. | Urządzenie może być zasilane z baterii lub zasilane przez wtyczkę. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.k. | Wymienne wkłady do przełączania między typami nakrętek. | Warunek konieczny |  |
| 1.10. | Bezpośredni znacznik probówek, zawierający adaptery do probówek – 1 sztuka | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.10.a. | Urządzenie oparte o termiczną technologię druku pikselowego umożliwiające druk i trwałe oznaczenia o stałej czytelności. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.b. | Kompatybilność z probówkami laboratoryjnymi z gładką powierzchnią o pojemności co najmniej od 0,5 ml do 50 ml. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.c. | Wymiary wydruku: nie większe niż 6,0 x 40 mm (W x Sz), dowolna orientacja druku. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.d. | Obsługiwane formaty znakowania obejmujące co najmniej tekst, kody kreskowe 1D, kody 2D, pliki graficzne (co najmniej .bmp, .gif, .tiff – co najmniej monochromatyczne). | Warunek konieczny |  |
| 1.10.e. | Bezpośrednie znakowanie – nadruk bezpośrednio na powierzchni probówek, eliminacja konieczności stosowania naklejek czy etykiet. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.f. | Trwałość nadruku – odporność na czynniki chemiczne, takie jak co najmniej: woda, alkohole (metanol, etanol, izopropanol), ciekły azot, ścieranie mechaniczne. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.g. | Stabilność nadruku w szerokim zakresie temperatur – w zakresie co najmniej od -196°C do +100°C. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.h. | Obsługa różnych typów probówek – regulowana platforma podtrzymująca umożliwia drukowanie również na probówkach bez kołnierza. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.i. | Wyposażony co najmniej w adaptery o średnicach otworów nie mniejszych niż 8 mm i nie większych niż 13 mm w celu zapewnienia kompatybilności z krioprobówkami opisanymi w punkcie 1.4 i 1.6. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.j. | Możliwość rozszerzenia o dodatkowe rozmiary adapterów. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.k. | Możliwość wymiany taśmy barwiącej. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.l. | Możliwość znakowania nie mniej niż 200 probówek na godzinę. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.m. | Obsługa wszystkich czcionek dostępnych na podłączonym komputerze, z możliwością dostosowania rozmiaru i stylu. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.n. | Interfejs komunikacyjny: Port USB. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.o. | Zasilanie: 230V/50Hz ±10%. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.p. | Wymiary: 300 mm x 300 mm x 150 mm (D x Sz x W) +/- 10% | Warunek konieczny |  |
| 1.11. | Skaner jednolampowy dla kodów kreskowych co najmniej 1D i 2D | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.11.a. | Zakres obsługiwanych kodów: co najmniej Kody 1D oraz 2D. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.b. | Kompatybilny z krioprobówkami opisanymi w punkcie 1.4 i 1.6. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.c. | Rozdzielczość kamery umożliwiająca dekodowanie również starszych lub słabo nadrukowanych kodów. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.d. | Natychmiastowy odczyt kodu po umieszczeniu probówki w polu widzenia. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.e. | Odczyt kodów z probówek w różnych układach, w tym co najmniej format 96-dołkowy. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.f. | Wyposażony co najmniej w pojedyncze złącze USB 3.0 do przesyłu danych i zasilania. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.g. | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi co najmniej MS Windows. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.h. | Możliwość regulacji parametrów kamery (np. kontrastu) w celu optymalizacji odczytu kodów od różnych producentów probówek. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.i. | Urządzenie nie wymaga kalibracji ani konfiguracji po podłączeniu. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.j. | Wymiary: 70 x 60 x 55 mm (D x Sz x W) +/- 10%. | Warunek konieczny |  |
| 1.12. | Transport, instalacja i szkolenie | Warunek konieczny |  |
| 1.12.a. | Koszty transportu i instalacji po stronie dostawcy. | Warunek konieczny |  |
| 1.12.b. | Szkolenie dla co najmniej 3 osób. | Warunek konieczny |  |
| 1.12.c. | Termin dostawy nie dłuższy niż 30 dni. | Warunek konieczny |  |
| 1.12.d. | Gwarancja: co najmniej 24 miesiące, liczona od daty podpisania protokołu odbioru. | Warunek konieczny UWAGA! Kryterium oceny ofert |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności

- Załącznik nr 3 do SWZ

znak sprawy: A-2401- 69/2025

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa biobanku do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym w niniejszym postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2023 poz. 70 z późn. zm.),

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik nr 4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-69/2025

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca (nazwa/ imię i nazwisko; adres)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

□* Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu;

□* Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu, tj.:

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

(rozszerzyć w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

………………………………………………………………………………………………………………………………

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik nr 6 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

znak sprawy: A-2401-69/2025

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa biobanku do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...……………………………………... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….……….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności.

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

znak sprawy: A-2401-69/2025

- Załącznik nr 7 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

(UWAGA: Wykonawca składa niniejsze oświadczenie wyłącznie w przypadku określenia przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w Rozdziale VIII SWZ oraz gdy Wykonawca polega  na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby)

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

(pełna nazwa/firma, adres)

Podmiot udostępniający zasoby:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Dostawa biobanku do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności.

- Załącznik nr 8 do SWZ

znak sprawy: A-2401-69/2025

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa biobanku do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonych w niniejszym postępowaniu oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. L 111 z 8.4.2022),

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514)

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia.

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późń. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.