Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 6 maja 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-21/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Zestaw do miareczkowania – titrator – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Zestaw do monitoringu wilgotności gleby – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Zestaw do pomiaru przepływu soku komórkowego – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: Doposażenie systemu do pomiaru fotosyntezy – posiadany przez Zamawiającego: GFS 3000 i Dual PAM 100 (Heinz Walz GmbH) - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V: Pipety, drobny sprzęt laboratoryjny – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VI: System do pomiaru do potencjału wodnego gleby i liści – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VII: Zestaw fluorescencji chlorofilu w zawiesinach – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VIII: Waga 500 g +/- 5% - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IX: Waga 20 kg +/-5% - 2 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2A do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część I

Zestaw do miareczkowania – titrator – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry aparat do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego z : |
| 1.1 | A) rejestracją danych i prezentacją krzywej miareczkowania on - line. |
| 1.2 | B) programem komputerowym sterującym pracą aparatu |
| 1.3 | C) z możliwością miareczkowania w atmosferze azotu. |
| 1.4 | Główne wyposażenie aparatu: |
| 1.5 | stolik do miareczkowania z uchwytem i mieszadłem magnetycznym – 1szt., |
| 1.6 | jednostka wymienna z biuretą szklaną, elektroda zespolona do miareczkowań alkali- acydymetrycznych, |
| 1.7 | komputer (laptop) sterujący pracą aparatu z systemem operacyjnym min 64 bitowym oraz oprogramowaniem do pracy biurowej (min edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) oraz programem sterującym pracą aparatu , - 1 komplet. |
| 1.8 | Titrator o parametrach: Pomiar pH w zakresie nie mniejszym -20,0 do +20,0 dokładność nie większa niż 0,001. I możliwość współpracy z jednostkami wymiennymi z których odczytuje informacje o stosowanym titr ancie. |
| 1.9 | Stolik do miareczkowania z uchwytem i mieszadłem magnetycznym |
| 1.10 | jednostka wymienna z biuretą szklaną V nie mniej niż 20ml |
| 1.11 | elektroda zespolona kombinowana Ag/Ag/Cl do miareczkowań alkali- acydymetrycznych |
| 1.12 | Laptop sterujący pracą aparatu |
| 1.12.1 | System operacyjny minimum 64 bitowy, kompatybilnym z programem sterującym pracą aparatu |
| 1.12.2 | Oprogramowanie do pracy biurowej (minimum edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny) |
| 1.12.3 | Program sterujący pracą aparatu |
| 1.13 | Zestaw do miareczkowanie w atmosferze azotu |
| 1.13.1 | Naczyńko pomiarowe – 1szt. |
| 1.13.2 | Pokrywa naczyńka z co najmniej 5 otworami |
| 1.13.3 | Rurka doprowadzająca azot z obustronnym gwintem |
| 1.13.4 | korek |
| 1.13.5 | Adapter do podłączenia azotu |
| 1.13.6 | Adapter do uchwytu umożliwiający podłączenie co najmniej trzech rurek dozujących |
| 2 | Gwarancja 24 miesiące |

Załącznik nr 2B do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część II

Zestaw do monitoringu wilgotności gleby – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry |
| 1.1 | Sondy profilowe (2szt.), do pomiaru wilgotności w profilu gleby. Rury cienkościenne (4szt.) umożliwiające pomiar wilgotności w innym miejscu po umieszczeniu w rurze sondy pomiarowej. Zestaw przewodów do podłączenia do rejestratora danych (2szt). |
| 1.2 | Rejestrator danych kompatybilny z sondami profilowymi, zapewniający możliwość jednoczesnego podłączenia i rejestracji danych z 2 sond. Obudowa rejestratora pozwalająca na instalację i pracę w warunkach polowych. |
| 1.3 | Minimalne parametry zestawu: |
| 1.4 | Pomiar wilgotności jedną sondą na głębokościach 10,20,30,40,60, 100cm. Dokładność +/- 0,04m3m-3, zakres pomiarowy 0-0,4m3m-3. Sygnał 0-1V, zasilanie 5,5-15V. |
| 1.5 | Rejestrator z kroploszczelną obudową umożliwiającą szybkie podłączenie sond profilowych,12 kanałów różnicowych (napięciowe, rezystancyjne, potencjometryczne, termistorowe), 4 kanały liczące (liczące, częstotliwościowe, stan cyfrowy). |
| 2 | Gwarancja 12 miesięcy. |

Załącznik nr 2C do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część III

Zestaw do pomiaru przepływu soku komórkowego – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | System składający się z czujników do nieinwazyjnego pomiaru przepływu soku komórkowego w łodygach takich roślin jak pszenica, kukurydza, pomidor, słonecznik. Czujniki muszą umożliwiać pomiar przepływu soku komórkowego w pędach roślin co minimum 15min. |  |
| 1.1 | Czujniki muszą być dostosowane do montażu: |  |
| 1.2 | - na łodygach o minimalnym zakresie średnic 2,7-4mm (4szt.); |  |
| 1.3 | - na łodygach o minimalnym zakresie średnic 5-7mm (2szt.); |  |
| 1.4 | Całkowita wielkość czujnika z osłoną termiczną nie większa niż 5cm średnicy 8cm wysokości. |  |
| 1.5 | Czujniki kompatybilne z dataloggerem CR1000 i oprogramowaniem Flow32-1K (Dynamax Inc). |  |
| 1.6 | Gwarancja 12miesięcy |  |

Załącznik nr 2D do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część IV

Doposażenie systemu do pomiaru fotosyntezy – posiadany przez Zamawiającego: GFS 3000 i Dual PAM 100 (Heinz Walz GmbH) - 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Komora wymiany gazowej umożliwiająca pomiary wymiany gazowej obiektów o powierzchni 14x10cm. Kontrola temperatury (-10 do +50oC od temperatury otoczenia) i wilgotności wewnątrz komory, źródło światła RGB LED (455+/-10nm, 525+/-10nm, 625+/-5nm) o regulowanym natężeniu do min. 2000 molm-2s-1. Sterowanie przez moduł wymiany gazowej GFS3000. Możliwość pomiaru wymiany gazowej obiektów w cylindrach o pojemności 100cm3 (wysokość do 90mm) bez elementu oświetleniowego. |
| 1.2 | Czujnik tlenu do pomiaru stężenia tlenu w komorze pomiarowej GFS3000 z dokładnością 0,03%, kompatybilny z GFS 3000 z możliwością zapisu danych w pamięci GFS3000; |
| 1.3 | Emiter i detektor 515nm/535nm do fluorymetru DualPAM100. Emiter 550-520nm, 635nm, światło aktyniczne 635nm, 2000 molm-2s-1 impulsy świetlne do 200 000 molm-2s-1 i czasie trwania 5-50s. Detektor z jednoczesnym pomiarem zakresów 550-520nm i 535nm. |
| 1.4 | Emiter i detektor NADPH do fluorymetru DualPAM100. Emiter 365nm, 635nm, detektor 420-580nm. Kuweta 10x10x25mm do pomiarów absorpcji z niewielkim dryfem. Systemem mocujący w zestawie. |
| 1.5 | Kompletny system do pomiaru fluorescencji chlorofilu (Fv/Fm, Y(II), Y(NPQ), Y(NO) liści na powierzchni 10x13cm z oprogramowaniem sterującym. Równomierne podświetlenie powierzchni 10x13cm modulowanym światłem aktynicznym 1200molm-2s-1 . Natężenie światła impulsowego 2800molm-2s-1. Kompatybilna kamera 640x480 pixeli z obiektywem 8-48mm, f 1.0. System kompatybilny z komorą do wymiany gazowej (p.1). |
| 1.6 | 10x13cm modulowanym światłem aktynicznym 1200molm-2s-1 . Natężenie światła impulsowego 2800molm-2s-1. Kompatybilna kamera 640x480 pixeli z obiektywem 8-48mm, f 1.0. System kompatybilny z komorą do wymiany gazowej (p.1). |
| 1.7 | Komora do pomiaru wymiany gazowej całej rośliny rosnącej w pojemniku o średnicy 50-70mm i wysokości 58mm, sterowanie przez moduł wymiany gazowej GFS3000; |
| 1.8 | 7. Kuweta na wilgotne próbki do głowicy GFS3000; |
| 1.9 | 8. Kuweta do pomiaru wymiany gazowej porostów i mchów; |
| 1.10 | Gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji. |

Załącznik nr 2E do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część V

Pipety, drobny sprzęt laboratoryjny – 1 szt.

CPV:

38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Zlewki szklane wysokie z wylewem, pojemności : |
| 1.2 | 50 ml 20 szt |
| 1.3 | 100 ml 20 szt |
| 1.4 | 250 ml 10 szt. |
| 1.5 | 600 ml 10 szt. |
| 1.6 | 1000 ml 2 szt. |
| 2 | Zlewki szklane niskie z wylewem, pojemności : |
| 2.1 | 50 ml 20 szt. |
| 2.2 | 100 ml 20 szt. |
| 2.3 | 250 ml 10 szt. |
| 2.4 | 600 ml 10 szt. |
| 2.5 | 1000 ml 2 szt. |
| 3 | Lejki laboratoryjne szklane |
| 3.1 | średnica górna 75 mm, średnica nóżki 8 mm 20 szt. |
| 3.2 | średnica górna 125 mm, średnica nóżki 16 mm 4 szt. |
| 4 | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką |
| 4.1 | 100 ml z korkiem z silikonu kauczukowego 20 szt. |
| 5 | Probówki |
| 5.1 | szklane długie Ø 14 mm x dł. 150 mm 100 szt. |
| 5.2 | szklane krótkie Ø 14 mm x dł. 100 mm 100 szt. |
| 5.3 | typu Eppendorf'a, pojemność 2 ml okrągłodenna z zamknęciem 500 szt. |
| 5.4 | typu Eppendorf'a, pojemność 1,5 ml dno stożkowe z zamknęciem 500 szt. typu Falcon 15ml PP 15ml 17x120mm, stożkowe dno 100 szt. |
| 6 | statyw na probówki 4 rzędy x 12 miejsc, średnica górna otworu 12.2mm, dolna 8mm, |
| 6.1 | dł. 257mm, szer. 90mm wys. 40mm 2 szt. |
| 6.2 | Statyw na probówki śr. otworu 14 mm, 20 otworów 1 szt. |
| 6.3 | Statyw na probówki śr. otworu 14 mm, 30 otworów 1 szt |
| 6.4 | Statyw na probówki śr. otworu 19 mm, 20 otworów 1 szt. |
| 6.5 | Statyw na probówki śr. otworu 19 mm, 30 otworów 1 szt. |
| 7 | Bagietka laboratoryjna |
| 7.1 | długość 100 mm śr. 5 mm 5 szt. |
| 7.2 | długość 200 mm śr. 5 mm 5 szt |
| 7.3 | długość 200 mm śr. 8 mm 5 szt. |
| 8 | szpatułka laboratoryjna |
| 8.1 | szpatułka jednostronnie wygięta ze stali, dł. całk 150mm, końcówki 40x9mm 1 szt. |
| 8.2 | szpatułka jednostronnie wygięta ze stali, dł. całk 150mm, końcówki 40x9mm 1 szt. |
| 8.3 | szpatułka jednostronnie wygięta ze stali, dł. całk 150mm, końcówki 40x9mm 1szt |
| 8.4 | Szpatułko-łyżeczka wąska ze stali, dł. całk 180mm, końcówki 30x6mm 1 szt. |
| 9 | Kolba miarowa kl. A ze szklanym korkiem PE |
| 9.1 | 25 ml 10 szt. |
| 9.2 | 50 ml 10 szt. |
| 9.3 | 100 ml 10 szt. |
| 9.4 | 200 ml 10 szt. |
| 10 | Moździerz porcelanowy glazurowany + pestila glazurowana |
| 10.1 | Poj. 160ml, średnica wew. 90 mm + pestila śr.24mm dł. 115mm 4 szt. |
| 10.2 | Poj. 650ml, średnica wew. 150 mm + pestila śr.42mm dł. 175mm 2 szt. |
| 11 | Cylindry miarowe szklane wysokie o pojemności (klasa B) : |
| 11.1 | 5 ml 1 szt. |
| 11.2 | 25 ml 1 szt. |
| 11.3 | 50 ml 5 szt. |
| 11.4 | 250 ml 2 szt. |
| 11.5 | 1000 ml 2 szt. |
| 12 | Cylindry miarowe z PP wysokie o pojemności : |
| 12.1 | 10 ml 1 szt. |
| 12.2 | 25 ml 1 szt. |
| 12.3 | 50 ml 2 szt. |
| 12.4 | 250 ml 2 szt. |
| 12.5 | 1000 ml 2 szt. |
| 13 | Szalki petriego szklane |
| 13.1 | średnica 80 mm 30 szt. |
| 13.2 | średnica 120 mm 10 szt. |
| 14 | Tryskawki z LDPE o pojemności 250 ml 10 szt. |
| 15 | Pipety szklane wielowymiarowe: |
| 15.1 | 2 ml 2 szt. |
| 15.2 | 10 ml 2 szt. |
| 15.3 | 25 ml 2 szt. |
| 15.4 | 50 ml 2 szt. |
| 16 | Statyw na pipety szklane 200x130 mm na 32 pipety 1 szt. |
| 17 | Pompki do pipet szklanych: |
| 17.1 | pompka pipetowa 2ml 1 szt. |
| 17.2 | pompka pipetowa 10ml 1 szt. |
| 17.3 | pompka pipetowa 25ml 1 szt. |
| 18 | Zbiornik HDPE na wodę demineralizowaną skalowany |
| 18.1 | *10 L (z zaworem spustowym) 2 szt. |
| 18.2 | *25 L (z zaworem spustowym) 1 szt. |
| 19 | Zestaw pipet automatycznych z wyrzutnikiem o zmiennej pojemności w całości autoklawowalny: |
| 19.1 | Poj. 0.1-2µl z zestawem 1000 szt. końcówek 1 szt. |
| 19.2 | Poj. 0.5-10µl z zestawem 1000 szt. końcówek 1 szt |
| 19.3 | Poj. 20-200µl z zestawem 1000 szt. końcówek 1 szt |
| 20 | Statyw do pipet 1 szt. |
| 21 | Rozdzielacz gruszkowy (250 ml) 2 szt. |
| 22 | Kolba okrągło denna (250ml), szlif NS 29/32 2 szt. |
| 23 | Kolba okrągło denna (1000ml), szlif NS 29/32 1 szt. |
| 24 | Statyw z wyposażeniem 2 szt. |
| 24.1 | - pręt średnica 12mm, długość 900mm z podstawą; 5x łącznik krzyżowy; uchwyt do biuret podwójny; pierścień zamknięty średnica 90mm; pierścień otwarty średnica 60mm; uchwyt do chłodnic; uchwyt do kolb mały; uchwyt do kolb duży |
| 25 | Zestaw szczotek laboratoryjnych: 10 zestawów |
| 25.1 | - szczotki do probówek z pędzelkiem o średnicach: 9, 12, 16, 20 mm |
| 25.2 | - szczotki do butelek o średnicach: 50, 60, 80 mm |
| 26 | Homogenizator teflonowy – pojemność robocza 2-4 ml. Wał ze stali nierdzewnej. Szczelina homogenizująca pomiędzy tłuczkiem a naczyniem o grubości pomiędzy 0,10 - 0,15 mm. |
| 27 | Gwarancja 12 miesięcy. |

Załącznik nr 2F do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VI

System do pomiaru do potencjału wodnego gleby i liści – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Urządzenie do pomiaru potencjału wodnego gleby i liści |
| 1.2 | Urządzenie do pomiaru potencjału osmotycznego liści |
| 1.3 | Urządzenie do pomiaru aktywności kanałów wodnych metodą immunoblottingu. |
| 1.4 | Minimalne parametry zestawu: |
| 1.5 | Urządzenie do pomiaru potencjału wodnego gleby i liści : pomiar w zakresie: -100kPa do -100MPa. Dokładność pomiaru ±50kPa w zakresie do -5MPa i 1% poniżej -5MPa. Czas trwania pomiaru do 20min. Zestaw powinien zawierać odczynniki do kalibracji i czyszczenia urządzenia, pojemniki do pomiaru (6szt.). Komunikacja z komputerem przez port USB. |
| 1.6 | Urządzenie do pomiaru potencjału osmotycznego: pomiar próbek o objętościach 10 l i 2 l, zakres pomiarowy nie mniejszy jak 20-3200mmol/kg, czas pomiaru do 90s, rozdzielczość 1mmol/kg, powtarzalność 5% w całym zakresie i 1% w zakresie skalibrowanym w temp. 20-25oC, wyświetlacz LCD, komunikacja USB, zasilanie 230V. |
| 2 | Sprzęt laboratoryjny do pomiaru aktywności kanałów wodnych: |
| 3 | Kamera do elektroforezy – szklana kaseta elektroforetyczna o maksymalnej grubości żelu 0,75 mm, grzebień minimum 10 dołkowy. Możliwość przeprowadzania jednocześnie minimum 2 rozdziałów elektroforetycznych. |
| 4 | Kamera do immunoblottingu „na mokro” – kasety przytrzymujące żel, zestaw podkładek i elektrod, gąbki, filter paper oraz układ chłodzenia. Membrany PVDF (mogą być gotowe z zestawu lub w formie arkuszy) o wielkości porów 0,2 mikrometra. Zestaw pojemników do moczenia w buforach. |
| 5 | Gwarancja 12 miesięcy. |

Załącznik nr 2G do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VII

Zestaw fluorescencji chlorofilu w zawiesinach – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Częstotliwości światła pomiarowego z modulacją amplitudy dla minimum: 400, 440, 480, 540, 590, 625nm. |
| 1.2 | Minimum 5 długości światła aktynicznego w zakresie 440-625nm; |
| 1.3 | Światło białe o zakresie minimum 420-640nm, oraz światło 725nm |
| 1.4 | Światło aktyniczne o natężeniu 4000 molm-2s-1, natężenie światła impulsowego 200 000molm-2s-1 impulsy o czasie 5-50s, |
| 1.5 | Możliwość pomiaru fluorescencji chlorofilu w zawiesinach glonów a także liściach. Przystawka do pomiaru fluorescencji w liściach w zestawie; |
| 1.6 | Detektor o rozdzielczości 10µs; |
| 1.7 | Oprogramowanie sterujące do określania funkcjonowania fotosystemu II w poszczególnych zakresach światła pomiarowego w tym szybkości transportu elektronów i szybkiej kinetyki fluorescencji chlorofilu z rozdzielczością 10s; |
| 1.8 | Pomiar parametrów fluorescencji: Ft, Fo, Fm, Fo’, Fm’. Wyznaczanie: Y(II), ql, qp, qn, NPQ, ETR; |
| 1.9 | Komunikacja USB2.0 i USB 3.0 |
| 1.10 | Przystawka do kontroli i regulacji temperatury w kuwecie pomiarowej -12K do +15K od temperatury otoczenia w zakresie 0-50oC; |
| 2 | Gwarancja 12 miesięcy. |

Załącznik nr 2H do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VIII

Waga 500 g +/- 5% - 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Waga laboratoryjna o zakresie pomiarowym 500g (+/-5%) - 1 szt., |
| 1.2 | dokładność 0,1mg, |
| 1.3 | kalibracja automatyczna, |
| 1.4 | szafka przeciw podmuchowa, |
| 1.5 | szalka o średnicy 85 mm (+/-5%),, |
| 1.6 | interfejs USB, |
| 1.7 | czas stabilizacji maximum 3,5 s, |
| 2 | liniowość 0,4mg (+/-1%), |
| 3 | powtarzalność 0,1mg (+/-1%), |
| 4 | wyświetlacz LCD z panelem dotykowym |
| 5 | gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji; |
| 6 | Stół antywibracyjny o maksymalnej długości 780mm z płytą kamienną o wymiarach minimum 410x270x115mm. |
| 6.1 | instrukcja w języku polskim; |
| 6.2 | gwarancja 12 miesięcy |

Załącznik nr 2I do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część IX

Waga 20 kg +/-5% - 2 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Waga laboratoryjna o zakresie 20kg , (+/-5%)-2sztuki, |
| 1.2 | dokładność 0,1g, |
| 1.3 | liniowość 0,3g, |
| 1.4 | powtarzalność +/-0,3g, |
| 1.5 | stabilizacja maximum 3 s, |
| 1.6 | czas pracy na wewnętrznym zasilaniu minimum 45 godz., |
| 1.7 | wyświetlacz LCD, |
| 2 | interfejs RS232 lub USB, |
| 3 | szalka 195x195mm |
| 4 | gwarancja 12 miesięcy |

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do miareczkowania – titrator – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1. | Parametry aparat do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego z : | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | A) rejestracją danych i prezentacją krzywej miareczkowania on - line. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | B) programem komputerowym sterującym pracą aparatu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | C) z możliwością miareczkowania w atmosferze azotu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Główne wyposażenie aparatu: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | stolik do miareczkowania z uchwytem i mieszadłem magnetycznym – 1szt., | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | jednostka wymienna z biuretą szklaną, elektroda zespolona do miareczkowań alkali- acydymetrycznych, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | komputer (laptop) sterujący pracą aparatu z systemem operacyjnym min 64 bitowym oraz oprogramowaniem do pracy biurowej (min edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) oraz programem sterującym pracą aparatu , - 1 komplet. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Titrator o parametrach: Pomiar pH w zakresie nie mniejszym -20,0 do +20,0 dokładność nie większa niż 0,001. I możliwość współpracy z jednostkami wymiennymi z których odczytuje informacje o stosowanym titr ancie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Stolik do miareczkowania z uchwytem i mieszadłem magnetycznym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | jednostka wymienna z biuretą szklaną V nie mniej niż 20ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | elektroda zespolona kombinowana Ag/Ag/Cl do miareczkowań alkali- acydymetrycznych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Laptop sterujący pracą aparatu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.1 | System operacyjny minimum 64 bitowy, kompatybilnym z programem sterującym pracą aparatu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.2 | Oprogramowanie do pracy biurowej (minimum edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12.3 | Program sterujący pracą aparatu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Zestaw do miareczkowanie w atmosferze azotu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.1 | Naczyńko pomiarowe – 1szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.2 | Pokrywa naczyńka z co najmniej 5 otworami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.3 | Rurka doprowadzająca azot z obustronnym gwintem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.4 | korek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.5 | Adapter do podłączenia azotu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13.6 | Adapter do uchwytu umożliwiający podłączenie co najmniej trzech rurek dozujących | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Gwarancja 24 miesiące | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do monitoringu wilgotności gleby – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Sondy profilowe (2szt.), do pomiaru wilgotności w profilu gleby. Rury cienkościenne (4szt.) umożliwiające pomiar wilgotności w innym miejscu po umieszczeniu w rurze sondy pomiarowej. Zestaw przewodów do podłączenia do rejestratora danych (2szt). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Rejestrator danych kompatybilny z sondami profilowymi, zapewniający możliwość jednoczesnego podłączenia i rejestracji danych z 2 sond. Obudowa rejestratora pozwalająca na instalację i pracę w warunkach polowych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Minimalne parametry zestawu: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Pomiar wilgotności jedną sondą na głębokościach 10,20,30,40,60, 100cm. Dokładność +/- 0,04m3m-3, zakres pomiarowy 0-0,4m3m-3. Sygnał 0-1V, zasilanie 5,5-15V. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Rejestrator z kroploszczelną obudową umożliwiającą szybkie podłączenie sond profilowych,12 kanałów różnicowych (napięciowe, rezystancyjne, potencjometryczne, termistorowe), 4 kanały liczące (liczące, częstotliwościowe, stan cyfrowy). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Gwarancja 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do pomiaru przepływu soku komórkowego – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | System składający się z czujników do nieinwazyjnego pomiaru przepływu soku komórkowego w łodygach takich roślin jak pszenica, kukurydza, pomidor, słonecznik. Czujniki muszą umożliwiać pomiar przepływu soku komórkowego w pędach roślin co minimum 15min. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Czujniki muszą być dostosowane do montażu: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | - na łodygach o minimalnym zakresie średnic 2,7-4mm (4szt.); | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | - na łodygach o minimalnym zakresie średnic 5-7mm (2szt.); | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Całkowita wielkość czujnika z osłoną termiczną nie większa niż 5cm średnicy 8cm wysokości. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Czujniki kompatybilne z dataloggerem CR1000 i oprogramowaniem Flow32-1K (Dynamax Inc). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Gwarancja 12miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doposażenie systemu do pomiaru fotosyntezy – posiadany przez Zamawiającego: GFS 3000 i Dual PAM 100 (Heinz Walz GmbH) - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Komora wymiany gazowej umożliwiająca pomiary wymiany gazowej obiektów o powierzchni 14x10cm. Kontrola temperatury (-10 do +50oC od temperatury otoczenia) i wilgotności wewnątrz komory, źródło światła RGB LED (455+/-10nm, 525+/-10nm, 625+/-5nm) o regulowanym natężeniu do min. 2000 molm-2s-1. Sterowanie przez moduł wymiany gazowej GFS3000. Możliwość pomiaru wymiany gazowej obiektów w cylindrach o pojemności 100cm3 (wysokość do 90mm) bez elementu oświetleniowego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Czujnik tlenu do pomiaru stężenia tlenu w komorze pomiarowej GFS3000 z dokładnością 0,03%, kompatybilny z GFS 3000 z możliwością zapisu danych w pamięci GFS3000; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Emiter i detektor 515nm/535nm do fluorymetru DualPAM100. Emiter 550-520nm, 635nm, światło aktyniczne 635nm, 2000 molm-2s-1 impulsy świetlne do 200 000 molm-2s-1 i czasie trwania 5-50s. Detektor z jednoczesnym pomiarem zakresów 550-520nm i 535nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Emiter i detektor NADPH do fluorymetru DualPAM100. Emiter 365nm, 635nm, detektor 420-580nm. Kuweta 10x10x25mm do pomiarów absorpcji z niewielkim dryfem. Systemem mocujący w zestawie. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Kompletny system do pomiaru fluorescencji chlorofilu (Fv/Fm, Y(II), Y(NPQ), Y(NO) liści na powierzchni 10x13cm z oprogramowaniem sterującym. Równomierne podświetlenie powierzchni 10x13cm modulowanym światłem aktynicznym 1200molm-2s-1 . Natężenie światła impulsowego 2800molm-2s-1. Kompatybilna kamera 640x480 pixeli z obiektywem 8-48mm, f 1.0. System kompatybilny z komorą do wymiany gazowej (p.1). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | 10x13cm modulowanym światłem aktynicznym 1200molm-2s-1 . Natężenie światła impulsowego 2800molm-2s-1. Kompatybilna kamera 640x480 pixeli z obiektywem 8-48mm, f 1.0. System kompatybilny z komorą do wymiany gazowej (p.1). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Komora do pomiaru wymiany gazowej całej rośliny rosnącej w pojemniku o średnicy 50-70mm i wysokości 58mm, sterowanie przez moduł wymiany gazowej GFS3000; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | 7. Kuweta na wilgotne próbki do głowicy GFS3000; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | 8. Kuweta do pomiaru wymiany gazowej porostów i mchów; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pipety, drobny sprzęt laboratoryjny – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Zlewki szklane wysokie z wylewem, pojemności : | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | 50 ml 20 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | 100 ml 20 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | 250 ml 10 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | 600 ml 10 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | 1000 ml 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Zlewki szklane niskie z wylewem, pojemności : | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | 50 ml 20 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | 100 ml 20 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | 250 ml 10 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | 600 ml 10 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | 1000 ml 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Lejki laboratoryjne szklane | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | średnica górna 75 mm, średnica nóżki 8 mm 20 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | średnica górna 125 mm, średnica nóżki 16 mm 4 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | 100 ml z korkiem z silikonu kauczukowego 20 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Probówki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | szklane długie Ø 14 mm x dł. 150 mm 100 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | szklane krótkie Ø 14 mm x dł. 100 mm 100 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.3 | typu Eppendorf'a, pojemność 2 ml okrągłodenna z zamknęciem 500 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.4 | typu Eppendorf'a, pojemność 1,5 ml dno stożkowe z zamknęciem 500 szt. typu Falcon 15ml PP 15ml 17x120mm, stożkowe dno 100 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6 | statyw na probówki 4 rzędy x 12 miejsc, średnica górna otworu 12.2mm, dolna 8mm, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.1 | dł. 257mm, szer. 90mm wys. 40mm 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2 | Statyw na probówki śr. otworu 14 mm, 20 otworów 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.3 | Statyw na probówki śr. otworu 14 mm, 30 otworów 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.4 | Statyw na probówki śr. otworu 19 mm, 20 otworów 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.5 | Statyw na probówki śr. otworu 19 mm, 30 otworów 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7 | Bagietka laboratoryjna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.1 | długość 100 mm śr. 5 mm 5 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.2 | długość 200 mm śr. 5 mm 5 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7.3 | długość 200 mm śr. 8 mm 5 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8 | szpatułka laboratoryjna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.1 | szpatułka jednostronnie wygięta ze stali, dł. całk 150mm, końcówki 40x9mm 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.2 | szpatułka jednostronnie wygięta ze stali, dł. całk 150mm, końcówki 40x9mm 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.3 | szpatułka jednostronnie wygięta ze stali, dł. całk 150mm, końcówki 40x9mm 1szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8.4 | Szpatułko-łyżeczka wąska ze stali, dł. całk 180mm, końcówki 30x6mm 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9 | Kolba miarowa kl. A ze szklanym korkiem PE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.1 | 25 ml 10 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.2 | 50 ml 10 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.3 | 100 ml 10 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9.4 | 200 ml 10 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10 | Moździerz porcelanowy glazurowany + pestila glazurowana | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.1 | Poj. 160ml, średnica wew. 90 mm + pestila śr.24mm dł. 115mm 4 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.2 | Poj. 650ml, średnica wew. 150 mm + pestila śr.42mm dł. 175mm 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11 | Cylindry miarowe szklane wysokie o pojemności (klasa B) : | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.1 | 5 ml 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.2 | 25 ml 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.3 | 50 ml 5 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.4 | 250 ml 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.5 | 1000 ml 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12 | Cylindry miarowe z PP wysokie o pojemności : | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.1 | 10 ml 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.2 | 25 ml 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.3 | 50 ml 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.4 | 250 ml 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12.5 | 1000 ml 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13 | Szalki petriego szklane | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13.1 | średnica 80 mm 30 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13.2 | średnica 120 mm 10 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14 | Tryskawki z LDPE o pojemności 250 ml 10 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 15 | Pipety szklane wielowymiarowe: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 15.1 | 2 ml 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 15.2 | 10 ml 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 15.3 | 25 ml 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 15.4 | 50 ml 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 16 | Statyw na pipety szklane 200x130 mm na 32 pipety 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 17 | Pompki do pipet szklanych: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 17.1 | pompka pipetowa 2ml 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 17.2 | pompka pipetowa 10ml 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 17.3 | pompka pipetowa 25ml 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18 | Zbiornik HDPE na wodę demineralizowaną skalowany | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18.1 | *10 L (z zaworem spustowym) 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 18.2 | *25 L (z zaworem spustowym) 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 19 | Zestaw pipet automatycznych z wyrzutnikiem o zmiennej pojemności w całości autoklawowalny: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 19.1 | Poj. 0.1-2µl z zestawem 1000 szt. końcówek 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 19.2 | Poj. 0.5-10µl z zestawem 1000 szt. końcówek 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 19.3 | Poj. 20-200µl z zestawem 1000 szt. końcówek 1 szt | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 20 | Statyw do pipet 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 21 | Rozdzielacz gruszkowy (250 ml) 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 22 | Kolba okrągło denna (250ml), szlif NS 29/32 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 23 | Kolba okrągło denna (1000ml), szlif NS 29/32 1 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 24 | Statyw z wyposażeniem 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 24.1 | - pręt średnica 12mm, długość 900mm z podstawą; 5x łącznik krzyżowy; uchwyt do biuret podwójny; pierścień zamknięty średnica 90mm; pierścień otwarty średnica 60mm; uchwyt do chłodnic; uchwyt do kolb mały; uchwyt do kolb duży | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 25 | Zestaw szczotek laboratoryjnych: 10 zestawów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 25.1 | - szczotki do probówek z pędzelkiem o średnicach: 9, 12, 16, 20 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 25.2 | - szczotki do butelek o średnicach: 50, 60, 80 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 26 | Homogenizator teflonowy – pojemność robocza 2-4 ml. Wał ze stali nierdzewnej. Szczelina homogenizująca pomiędzy tłuczkiem a naczyniem o grubości pomiędzy 0,10 - 0,15 mm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 27 | Gwarancja 12 miesięcy |  |  |  |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System do pomiaru do potencjału wodnego gleby i liści – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Urządzenie do pomiaru potencjału wodnego gleby i liści | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Urządzenie do pomiaru potencjału osmotycznego liści | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Urządzenie do pomiaru aktywności kanałów wodnych metodą immunoblottingu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Minimalne parametry zestawu: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Urządzenie do pomiaru potencjału wodnego gleby i liści : pomiar w zakresie: -100kPa do -100MPa. Dokładność pomiaru ±50kPa w zakresie do -5MPa i 1% poniżej -5MPa. Czas trwania pomiaru do 20min. Zestaw powinien zawierać odczynniki do kalibracji i czyszczenia urządzenia, pojemniki do pomiaru (6szt.). Komunikacja z komputerem przez port USB. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Urządzenie do pomiaru potencjału osmotycznego: pomiar próbek o objętościach 10 l i 2 l, zakres pomiarowy nie mniejszy jak 20-3200mmol/kg, czas pomiaru do 90s, rozdzielczość 1mmol/kg, powtarzalność 5% w całym zakresie i 1% w zakresie skalibrowanym w temp. 20-25oC, wyświetlacz LCD, komunikacja USB, zasilanie 230V. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Sprzęt laboratoryjny do pomiaru aktywności kanałów wodnych: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Kamera do elektroforezy – szklana kaseta elektroforetyczna o maksymalnej grubości żelu 0,75 mm, grzebień minimum 10 dołkowy. Możliwość przeprowadzania jednocześnie minimum 2 rozdziałów elektroforetycznych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Kamera do immunoblottingu „na mokro” – kasety przytrzymujące żel, zestaw podkładek i elektrod, gąbki, filter paper oraz układ chłodzenia. Membrany PVDF (mogą być gotowe z zestawu lub w formie arkuszy) o wielkości porów 0,2 mikrometra. Zestaw pojemników do moczenia w buforach. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Gwarancja 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw fluorescencji chlorofilu w zawiesinach – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Częstotliwości światła pomiarowego z modulacją amplitudy dla minimum: 400, 440, 480, 540, 590, 625nm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Minimum 5 długości światła aktynicznego w zakresie 440-625nm; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Światło białe o zakresie minimum 420-640nm, oraz światło 725nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Światło aktyniczne o natężeniu 4000 molm-2s-1, natężenie światła impulsowego 200 000molm-2s-1 impulsy o czasie 5-50s, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Możliwość pomiaru fluorescencji chlorofilu w zawiesinach glonów a także liściach. Przystawka do pomiaru fluorescencji w liściach w zestawie; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Detektor o rozdzielczości 10µs; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Oprogramowanie sterujące do określania funkcjonowania fotosystemu II w poszczególnych zakresach światła pomiarowego w tym szybkości transportu elektronów i szybkiej kinetyki fluorescencji chlorofilu z rozdzielczością 10s; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Pomiar parametrów fluorescencji: Ft, Fo, Fm, Fo’, Fm’. Wyznaczanie: Y(II), ql, qp, qn, NPQ, ETR; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Komunikacja USB2.0 i USB 3.0 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Przystawka do kontroli i regulacji temperatury w kuwecie pomiarowej -12K do +15K od temperatury otoczenia w zakresie 0-50oC; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3H do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VIII

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Waga 500 g +/- 5% - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Waga laboratoryjna o zakresie pomiarowym 500g (+/-5%) - 1 szt., | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | dokładność 0,1mg, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | kalibracja automatyczna, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | szafka przeciw podmuchowa, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | szalka o średnicy 85 mm (+/-5%),, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | interfejs USB, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | czas stabilizacji maximum 3,5 s, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | liniowość 0,4mg (+/-1%), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | powtarzalność 0,1mg (+/-1%), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | wyświetlacz LCD z panelem dotykowym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | gwarancja 12 miesięcy od dostawy/instalacji; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6 | Stół antywibracyjny o maksymalnej długości 780mm z płytą kamienną o wymiarach minimum 410x270x115mm. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.1 | instrukcja w języku polskim; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2 | gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3I do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IX

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Waga 20 kg +/-5% - 2 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Waga laboratoryjna o zakresie 20kg , (+/-5%)-2sztuki, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | dokładność 0,1g, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | liniowość 0,3g, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | powtarzalność +/-0,3g, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | stabilizacja maximum 3 s, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | czas pracy na wewnętrznym zasilaniu minimum 45 godz., | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | wyświetlacz LCD, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | interfejs RS232 lub USB, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | szalka 195x195mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | gwarancja 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VI:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VIII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IX:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.