- Załącznik nr 1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-75/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Układ do chromatografii gazowej (GC/MS +FID+Pyrolizer) – 1 zestaw

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Układ do chromatografii gazowej (GC/MS +FID+Pyrolizer) |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ do chromatografii gazowej (GC/MS +FID+Pyrolizer) – 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| 1. | Chromatograf gazowy (GC) z autosamplerem o parametrach minimalnych | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.1 | Zakres temperatur pieca nie mniejszy niż od +8oC powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 420 oC | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Szybkość zmiany temperatury w piecu chromatograficznym minimum 75oC/min | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Szybkość chłodzenia pieca od 300 oC do 50 oC poniżej 6 min | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Co najmniej 20 narostów temperaturowych w piecu podczas analizy | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Dokładność ustawienia temperatury w piecu: 0.1 °C | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Możliwość wyboru gazów nośnych: wodór, hel, azot | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Elektroniczna kontrola sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia minimum 0,01 psi | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Filtr wskaźnikowy gazu nośnego podpięty do GC dający informację w oprogramowaniu GCMS wskazującym na konieczność wymiany filtra. | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | Możliwość zastosowania kolumn 0,05 – 0,53 mm | Warunek konieczny |  |
| 2. | Dozownik typu split/splitless (2 szt.) | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 2.1 | Maksymalna temperatura pracy dozownika split/splitless: co najmniej 400°C | warunek konieczny |  |
| 2.2 | Możliwość ustawienia maksymalnego podziału do przynajmniej 11 000:1 | warunek konieczny |  |
| 2.3 | Powtarzalność czasu retencji <0,06 % | warunek konieczny |  |
| 2.4 | Zakres ciśnień co najmniej 0-100 psi, z dokładnością do 0,01 psi. | warunek konieczny |  |
| 2.5 | Zakres ustawień przepływu: 0–1200 mL/min dla helu i wodoru | warunek konieczny |  |
| 3 | Detektor płomieniowo-jonizacyjny FID | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 3.1 | Czułość detektora płomieniowo-jonizacyjnego < 3 pg C/s. | warunek konieczny |  |
| 3.2 | Maksymalna temperatura pracy przynajmniej do 425 °C | warunek konieczny |  |
| 3.3 | Zakres liniowości przynajmniej 107 | warunek konieczny |  |
| 3.4 | Szybkość zbierania danych/próbkowania - co najmniej : 500 Hz | warunek konieczny |  |
| 3.5 | Elektroniczne sterowanie pneumatyką (powietrze, wodór, gaz make-up) o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,01 psi | warunek konieczny |  |
| 3.6 | Automatyczne zapalanie palnika w przypadku zgaszenia. | warunek konieczny |  |
| 4 | Spektrometr mas typu pojedynczego kwadrupola | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 4.1 | Pręty kwadrupolowego analizatora mas o przekroju hiperbolicznym | Kryterium punktowane JAKOŚĆ 1 |  |
| 4.2 | Jonizacja elektronowa (EI) z dwoma filamentami i automatycznym przełączaniem między filamentami. | warunek konieczny |  |
| 4.3 | Zakres mas: co najmniej od 1 do 1090 amu (atomic mass unit) | warunek konieczny |  |
| 4.4 | Regulacja temperatury źródła jonów do przynajmniej 300oC. | warunek konieczny |  |
| 4.5 | Stabilność mas - nie gorsza niż : +/_ 0,1 amu w ciągu 48h | warunek konieczny |  |
| 4.6 | Regulacja temperatury linii transferowej do przynajmniej 350 stopni | warunek konieczny |  |
| 4.7 | Możliwość regulacji energii źródła jonizacji w zakresie co najmniej 10 – 240 eV | warunek konieczny |  |
| 4.8 | Detektor | warunek konieczny |  |
| 4.8a | Detektor – powielacz elektronów o geometrii trójosiowej w celu eliminacji szumów | Kryterium punktowane JAKOŚĆ 2 |  |
| 4.9 | Czułość spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI): Minimalny poziom detekcji (IDL) nie gorszy niż 40 fg OFN | warunek konieczny |  |
| 4.10 | Możliwość grzania kwadrupola w zakresie temperatur przynajmniej: 110 – 200°C w celu łatwego uniknięcia zabrudzenia | warunek konieczny |  |
| 4.11 | System próżniowy – wbudowana w przyrząd pompa turbomolekularna o wydajności co najmniej 250 L/s (dla helu) umożliwiająca szybkie uzyskanie próżni oraz pompa wstępna olejowa. | warunek konieczny |  |
| 4.12 | Kwadrupolowy analizator mas wykonany z kwarcu pokrytego metalem szlachetnym dla uzyskania wysokiej zgodności otrzymanych widm z biblioteką | warunek konieczny |  |
| 4.13 | Możliwość rozbudowy o źródło jonów EI dedykowane do pracy z czystym wodorem jako gazem nośnym (nie powodujące niepożądanych reakcji uwodornienia, skutkujących błędną identyfikacją). | Kryterium Punktowane JAKOŚĆ 3 |  |
| 4.14 | Fizyczna szybkość skanowania spektrometru mas przynajmniej 12 000 amu/sek | warunek konieczny |  |
| 4.15 | Maksymalny przepływ przez kolumnę 4ml/min | warunek konieczny |  |
| 5 | Oprogramowanie do zestawu GCMS | warunek konieczny |  |
| 5.1 | Oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem (GCMS) i obróbki danych - ilościowej i jakościowej z pełnymi polskimi instrukcjami obsługi | warunek konieczny |  |
| 5.2 | Oprogramowanie z możliwością precyzyjnego odtworzenia czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki z pomocą oprogramowania sterującego zestawem GCMS | warunek konieczny |  |
| 5.3 | Komputerowa biblioteka widm do GCMS typu NIST 2023, nie starsza niż 2023 | warunek konieczny |  |
| 6 | Automatyczny podajnik próbek ciekłych (składający się z Automatu nastrzykującego i Tacy) | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 6.1 | Taca na co najmniej 100 fiolek | warunek konieczny |  |
| 6.2 | Objętość nastrzyku: od 0,5 l do minimum 50 l zależnie od użytej strzykawki | warunek konieczny |  |
| 6.3 | Możliwość zastosowania strzykawek w zakresie od 1 l do 100 l | warunek konieczny |  |
| 6.4 | Automat nastrzykujący z miejscem na co najmniej 15 fiolek (w tym: 10 na rozpuszczalniki i 5 na odpady) | warunek konieczny |  |
| 6.5 | Możliwość programowania głębokości próbkowania | warunek konieczny |  |
| 6.6 | Możliwość zastosowania metody dodatku wzorca | warunek konieczny |  |
| 6.7 | Możliwość ustawienia próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej | warunek konieczny |  |
| 7 | Dodatkowe wymagania: | warunek konieczny |  |
| 7.1 | Uszczelki (septy) wysokotemperaturowe (400°C), 50 szt. | warunek konieczny |  |
| 7.2 | Linery zapasowe (split/splitless) – 4 szt. | warunek konieczny |  |
| 7.3 | Zestaw materiałów startowych : niezbędne klucze, kapilary, złączki, trójniki oraz kable komunikacyjne i zasilające do każdego modułu chromatografu | warunek konieczny |  |
| 7.4 | Możliwość pracy zestawu GCMS w zakresie temperatur w laboratorium: nie węższym niż: 18 - 35 °C. | warunek konieczny |  |
| 7.5 | Ferule grafitowe do kolumn kapilarnych, 10 szt. | warunek konieczny |  |
| 7.6 | Wzorzec OFN (Octafluoronaphthalene) do sprawdzenia specyfikacji urządzenia | warunek konieczny |  |
| 7.7 | Pakiet 100 fiolek z zakrętkami | warunek konieczny |  |
| 7.8 | Uszczelki O-ring, 5sztk | warunek konieczny |  |
| 7.9 | Zestaw do czyszczenia źródła jonów wraz z kompletem rękawiczek | warunek konieczny |  |
| 7.10 | Filtr do oczyszczania gazu nośnego | warunek konieczny |  |
| 7.11 | Strzykawki do autosamplera o pojemności 5 µL, 6 sztk | warunek konieczny |  |
| 7.12 | Zestaw instalacyjny oraz wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu | warunek konieczny |  |
| 7.13 | Komputer sterujący - system kontroli zestawu GCMS i zbierania danych nie gorszy niż: stacja robocza z procesor taktowany zegarem co najmniej 2.5 GHz, 6 rdzeniowy i pamięci cache 12MB lub równoważny procesor klasy x64, dysk SSD: 500 GB, 16 GB RAM DDR4, 2xRJ-45 (LAN), stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. Akcesoria komputerowe: - monitor co najmniej 27” LED, IPS, HDMI-1szt., DP-1 szt., rozdzielczość: 2560 x1440, regulacja wysokości min. 130 mm, - zestaw klawiatura, mysz optyczna bezprzewodowa niskoprofilowa, sesor myszy 4000 DPI. - 2x UPS 4kVA, z czasem przełączania 0 ms co pozwoli na pracę bez przerw w przypadku wystąpienia zakłóceń zasilania lub zaniku napięcia. D Dodatkowe oprogramowanie: Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna, kompatybilny z system operacyjnym laptopa, zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików ,docx, .xlsx, .pptx, język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu. | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 8 | Pyrolizer optymalny do analizy mikroplastiku składający się z ceramicznego mikropieca o powtarzalności temperatury +/- 0,1ᵒ C, programowalny od temperatury otoczenia + 10°C do co najmniej 1000°C w przyrostach co 1°C. Montowany bezpośrednio na dozowniku split/splitless. Na wyposażeniu oprogramowanie sterujące pyrolizera i zestaw kalibracyjny do analizy mikroplastiku, kolumna kapilarna do analizy mikroplastiku, instrukcja obsługi pirolizera w języku angielski i polskim. Oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek mikroplastiku z biblioteką zawierającą co najmniej: 12 zarejestrowanych polimerów, 250 pyrolizatów polimerów i co najmniej 580 dodatków. Szkolenie z obsługi aparatu i oprogramowania w języku polskim, obejmujące także próbki użytkownika – trwające nie krócej niż 8 godzin, dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego, w terminie ustalonym z Zamawiającym nie później niż 2 tygodnie po instalacji przedmiotu umowy. | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 9 | Instalacja układu do chromatografii gazowej (GC/MS FID+Pyrolizer) z doprowadzeniem gazów przy użyciu dolotów gazowych niezbędnych do pracy urządzenia przez autoryzowany serwis. - szkolenia 2-dniowe dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego - z obsługi urządzenia i oprogramowania, na próbkach użytkownika w języku polskim, dla minimum 2 osób wskazanych przez zamawiającego w języku polskim trwające nie krócej niż 7 godzin dziennie, po instalacji aparatu oraz - 2 szkolenia 2-dniowe dla minimum 2 osób wskazanych przez Zamawiającego, w języku polskim, trwające nie krócej niż 7 godzin dziennie - z opracowaniem i wdrożeniem metod analizy bisfenolu i kwasów tłuszczowych na próbkach użytkownika, w terminie ustalonym z Zamawiającym , nie później niż 3 tygodnie od dnia instalacji przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza szkolenie w siedzibie Wykonawcy (koszty delegacji pokrywa Zamawiający); z możliwością wykorzystania 1 szkolenia w trakcie trwania gwarancji. | warunek konieczny |  |
| 10 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Kryterium Punktowane Okres gwarancji |  |
| 11 | Serwis gwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 48 godz. od momentu zgłoszenia z zastrzeżeniem § 3 ust. 11 Umowy. Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat od chwili zakupu sprzętu. | warunek konieczny |  |
| 12 | Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w formie papierowej lub/i elektronicznej w języku angielskim i polskim. | warunek konieczny |  |
| 13 | Dostawa: maksymalnie do 60 dni | warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności

- Załącznik nr 3 do SWZ

znak sprawy: A-2401- 75/2025

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa układu do chromatografii gazowej (GC/MS +FID+Pyrolizer) na rzecz Instytutu Agrofizyki                      im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie – 1 zestaw

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym w niniejszym postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2023 poz. 70 z późn. zm.),

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik nr 4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-75/2025

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca (nazwa/ imię i nazwisko; adres)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

□* Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu;

□* Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu, tj.:

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

(rozszerzyć w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

………………………………………………………………………………………………………………………………

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik nr 6 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

znak sprawy: A-2401-75/2025

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa układu do chromatografii gazowej (GC/MS +FID+Pyrolizer) na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie – 1 zestaw oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...……………………………………... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….……….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności.

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

znak sprawy: A-2401-75/2025

- Załącznik nr 7 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

(UWAGA: Wykonawca składa niniejsze oświadczenie wyłącznie w przypadku określenia przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w Rozdziale VIII SWZ oraz gdy Wykonawca polega  na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby)

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

(pełna nazwa/firma, adres)

Podmiot udostępniający zasoby:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa układu do chromatografii gazowej (GC/MS +FID+Pyrolizer) na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie –     1 zestaw, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności.

- Załącznik nr 8 do SWZ

znak sprawy: A-2401-75/2025

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa układu do chromatografii gazowej (GC/MS +FID+Pyrolizer) na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie – 1 zestaw

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonych w niniejszym postępowaniu oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. L 111 z 8.4.2022),

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514)

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia.

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późń. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.