Załącznik nr 1

znak sprawy: A-2401-16/2025

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Spektrometr FTIR z wyposażeniem

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spektrometr FTIR z wyposażeniem |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr FTIR z wyposażeniem | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.1 | Spektrometr FTIR umożliwiający rejestrowanie widm FTIR polisacharydów takich jak celuloza i pektyny bez konieczności ich preparatyki w zakresie minimum 4000-400 cm-1 potwierdzone wynikami pomiarów lub publikacjami naukowymi (minimum 2 publikacje naukowe lub wyniki pomiarów z ostatnich 10 lat - WYKONAWCA ZAŁĄCZA DO OFERTY) | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Źródło promieniowania: źródło ceramiczne z azotku krzemu na zakres co najmniej 9600 – 20 cm-1 nie wymagające chłodzenia wodą. Monolityczna konstrukcja zapewniająca brak migracji punktu aktywnego. Średni czas życia > 10 lat. | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Możliwość rozbudowy o automatyczny 4-pozycyjny układ przełączający: - dwa źródła wbudowane - port emisyjny dla źródła zewnętrznego z przejściem przez układ regulacji średnicy wiązki ("J-stop") - detektor InGaAs do modułu Ramana | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Dzielnik wiązki (beamsplitter): Ge/KBr na zakres spektralny nie mniejszy niż 7 800 - 350 cm-1. Możliwość rozbudowy o dodatkowe beamsplittery gwarantujące pokrycie zakresu spektralnego co najmniej 27 000 - 20 cm-1. Automatyczne rozpoznawanie rodzaju beamsplittera przez system. Miejsce na przechowanie 2 zapasowych beamsplitterów wewnątrz aparatu w głównym przedziale optyki – osuszanym i przedmuchiwanym. | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Możliwość rozbudowy na miejscu u użytkownika o automatyczny zmieniacz 3 beamsplitterów kompatybilny z dzielnikami używanymi bez zmieniacza. | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Detektor: DLaTGS z okienkiem KBr na zakres co najmniej 12 000 - 350 cm-1 | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Możliwość rozbudowy o trójpozycyjny automatyczny układ zmiany detektorów | warunek konieczny |  |
| 1.8 | System obsługujący co najmniej 5 wbudowanych, automatycznie przełączanych detektorów | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Zdolność rozdzielcza lepsza niż 0.09 cm-1 (pomiar szerokości połówkowej pasma CO). | warunek konieczny |  |
| 1.10 | Interferometr Michelsona 90º, nie wymagający zasilania sprężonym powietrzem, odporny na wibracje i wpływ zmian temperaturowych, justowany dynamicznie w trakcie skanowania z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości przejść przez zero sygnału lasera nawet przy maksymalnej szybkości skanowania; mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera He-Ne, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru. | warunek konieczny |  |
| 1.11 | System automatycznego rozpoznawania z poziomu oprogramowania akcesoriów (co najmniej: ATR – Golden Gate, Miracle, SplitPea, DRITFS, Specular Reflectance, PAS) oraz elementów systemu takich jak detektory i beamsplittery. | warunek konieczny |  |
| 1.12 | Możliwość rozbudowy na dalsze zakresy spektralne (zakres maksymalny nie gorszy niż 27 000 - 20 cm-1) i do pracy z technikami łączonymi: GC/IR, TG/IR, FT-Raman, mikroskopia IR | warunek konieczny |  |
| 1.13 | Skanowanie liniowe z szybkością regulowaną w zakresie co najmniej 0.16 - 6.2 cm/s. | warunek konieczny |  |
| 1.14 | Możliwość rozbudowy do skanowania krokowego ("step-scan") zarówno z zatrzymaniem lustra (modulacja amplitudy, pomiary czasowo-rozdzielcze) jak z oscylacją lustra wokół zatrzymanej pozycji (modulacja fazy - w tym pomiary fotoakustyczne z profilowaniem w głąb próbki) oraz z modulacją wielokrotną. | warunek konieczny |  |
| 1.15 | Apertura regulująca moc wiązki, o powtarzalnej regulacji średnicy w zakresie 0-100% co 1%. | warunek konieczny |  |
| 1.16 | Elementy układu optycznego montowane stabilnie na ławie optycznej za pomocą kołków pozycjonujących | warunek konieczny |  |
| 1.17 | Monolityczne zwierciadła w układzie optycznym pokrywane złotem. | warunek konieczny |  |
| 1.18 | Możliwość rozbudowy o układ wejścia-wyjście promieniowania obejmujący co najmniej: - wyprowadzenie wiązki na zewnątrz w prawo - wyprowadzenie wiązki na zewnątrz w lewo - wprowadzenie wiązki skolimowanej - wprowadzanie wiązki zogniskowanej przez układ aperturowania wiązki | warunek konieczny |  |
| 1.19 | Poziom szumów (amplituda międzyszczytowa) nie przekraczający 7.9 x 10-6Abs (sygnał/szum  55 000 : 1) dla detektora DLaTGS, rozdzielczości 4 cm-1 przy pomiarze 1 min | warunek konieczny |  |
| 1.20 | Maksymalna szybkość zbierania danych nie gorsza niż 65 skanów/s dla rozdzielczości 16 cm-1 (odstęp danych 8 cm-1) z opcją rozbudowy do co najmniej 90 skanów/s | warunek konieczny |  |
| 1.21 | Układ optyczny szczelny i osuszany z oddzielającymi przedział próbek okienkami KBr z powłoką niehigroskopijną | warunek konieczny |  |
| 1.22 | Możliwość rozbudowy o zastępujące okienka KBr automatycznie otwierane/zamykane przesłony między przedziałem próbek a wnętrzem spektrometru | warunek konieczny |  |
| 1.23 | Możliwość podłączenia do opcjonalnego przedmuchu spektrometru i przedziału próbek osuszonym gazem | warunek konieczny |  |
| 1.24 | Przyciski do szybkiego uruchomienia pomiaru w poszczególnych modułach pomiarowych | warunek konieczny |  |
| 1.25 | Wbudowana na stałe w aparat automatyczna przystawka do testowania spektrometru z kołem z wzorcami, sterowana z poziomu oprogramowania, zawierająca co najmniej następujące wzorce: - folia polistyrenowa o grubości ok. 38µm (1.5mil) - filtr szklany typu NG11 | warunek konieczny |  |
| 1.26 | Możliwość rozbudowy o polaryzator z automatyzacją regulacji kąta obrotu i wprowadzenia/usunięcia polaryzatora z wiązki | warunek konieczny |  |
| 1.27 | Możliwość rozbudowy o wbudowaną przystawkę diamentową przystawkę ATR na zakres podczerwieni i dalekiej podczerwieni nie zajmującą przedziału pomiarowego z funkcją automatycznego przełączania wiązki między przedziałem próbek i przystawką | warunek konieczny |  |
| 1.28 | Komunikacja aparatu z jednostką sterującą przez szybki port USB 2.0 | warunek konieczny |  |
| 1.29 | Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz aparatu eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu. | warunek konieczny |  |
| 1.30 | Przystawka ATR jednoodbiciowa z kryształem diamentowym litym do szybkich analiz IR bez konieczności przygotowania próbek. Wyposażona w odchylane urządzenie dociskowe o regulowanej sile docisku, automatycznie rozpoznawana przez spektrometr z automatycznym ładowaniem optymalnych parametrów analizy. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru - po założeniu uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie włączona w system przedmuchu. Możliwość wyposażenia w opcjonalne kryształy: Ge, ZnSe, czy kryształy z kontrolą temperatury. | warunek konieczny |  |
| 1.31 | Aparat musi być kompatybilny z przystawką Smart Multi-Bounce HATR | warunek konieczny |  |
| 1.32 | Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie Windows. Program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim kompatybilny z Windows 10/11 64-bit. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do Windows i przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows. Musi zapewniać: - logowanie użytkowników z hasłami i różnymi poziomami dostępu, - funkcja automatycznego doboru wzmocnienia sygnału - funkcje wykonywania eksperymentów i analizy danych we wszystkich rodzajach eksperymentów - możliwość ustawiania zaawansowanych parametrów pomiarowych - funkcji apodyzacji (co najmniej Happ-Genzel, Beer-Norton, Blackman-Harris, Boxcar, Triangle, Cosine), korekcji fazy (Mertz, Power, deHaseth), wypełniania zerami (0, 1x, 2x), cyfrowych filtrów górnoprzepustowych i dolnoprzepustowych - podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem (jak podgląd dokumentów w pakiecie Office) - dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem - bezpośrednie otwieranie i zapisywanie danych spektralnych w najczęściej wykorzystywanych formatach widm IR, co najmniej: spc (m.in. GRAMS), spa (m.in.OMNIC), dx/jdx (JCAMP-DX), txt/csv (ASCII), gaml (GAML), abs/ras (WinFIRST). Kompatybilność z formatami widm i bibliotek ze spektrometru Nicolet 6700 - funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej – automatyczna i manualna, dekonwolucja, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, wygładzanie, transformacja Kramersa Kroniga, korekcja ATR, pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm - bezwzględnej i względnej - funkcja rozkładu pasm na składowe z algorytmem konwergencji typu Fletcher-Powell-McCormick, uwzględniająca co najmniej następujące typy pasm: Gaussian, Lorentzian, mieszany Gaussian/Lorentzian, Voigt - przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca - tworzenie własnych bibliotek użytkownika, - biblioteki widm obejmujące co najmniej 30 tyś. widm związków organicznych, węglowodorów, alkoholi, aldehydów, ketonów, estrów, związków fosforu, związków organometalicznych, barwników, polimerów syntetycznych, substancji nieorganicznych - moduł oprogramowania do analiz chemometrycznych obejmujący algorytmy analizy ilościowej i klasyfikacyjnej – co najmniej następujące: - do analiz ilościowych - prawo Lamberta-Beera - klasyczna metoda najmniejszych kwadratów - do analiz klasyfikacyjnych - przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą korelacji, także dla pochodnych widm - wektorowa analiza podobieństwa - analiza korelacyjna widm uśrednionych - moduł do tworzenia i wykonywania makroinstrukcji, - moduł spektralnej interpretacji widm, - automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych - wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w trakcie pomiaru), - automatyczne wykonywanie testów jakości widm z informowaniem użytkownika m.in. o niepożądanych pasmach spektralnych w widmie tła, nieprawidłowym kształcie pasm, obecności pasm całkowicie absorbujących, nachyleniu linii podstawowej, zbyt małej energii interferogramu, - aktywna diagnostyka w trakcie pomiaru z ciągłym monitorowaniem stanu elementów systemu i wizualnym wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu, - wbudowany edytor do tworzenia raportów według własnych szablonów, - archiwizowanie gotowych raportów w nieedytowalnych skoroszytach elektronicznych z funkcją przeszukiwania skoroszytów umożliwiającą szybkie dotarcie do każdego raportu - moduł rozszerzonej analizy widm obejmujący algorytm jednoczesnej wieloskładnikowej identyfikacji widm, pozwalający na identyfikację składników próbki w trakcie pojedynczego przeszukiwania biblioteki, bez konieczności stosowania odejmowania widm poszczególnych składników. | warunek konieczny |  |
| 1.33 | Zestaw komputerowy klasy PC o parametrach minimalnych: procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym PassMark co najmniej 19 000 punktów wg. Kolumny Passmark CPU Mark, na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (zgodnie z aktualnymi danymi z 2025 roku), 16 GB RAM, min. 512 GB SSD, karta sieciowa – 2 sztuki, klawiatura, mysz optyczna, monitor LCD co najmniej 23", kompatybilny z oprogramowaniem system operacyjny, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz najnowsze oprogramowanie: najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików ,docx, .xlsx, .pptx, .accdb język polski. | warunek konieczny |  |
| 1.34 | Zasilacz awaryjny UPS typu line-intractive lub online o mocy co najmniej 1000kVA, które pozwoli podczas spadku napięć na stabilne potrzymanie zasilania spektrometru oraz zestawu komputerowego. Kable zasilające i listwy, które pozwolą na podłączenie tych urządzeń do zasilacza. | warunek konieczny |  |
| 2 | Gwarancja na spektrometr co najmniej 12 miesięcy | warunek konieczny |  |
| 3 | Gwarancja na źródło promieniowania i interferometr co najmniej 10 lat. | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 4 | Gwarancja na laser i kryształ diamentowy do ATR co najmniej 5 lat. | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 5 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 Umowy oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 8 lat po zakupie urządzenia. | warunek konieczny |  |
| 6 | Wykonawca zapewni szkolenie i wsparcie aplikacyjne obejmujące minimum 2-dniowe szkolenie, trwające nie krócej niż 8 godzin dziennie dla 5 osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi sprzętu realizowane po instalacji sprzętu. Szkolenie obejmuje rejestrację widm FTIR celulozy oraz pektyn. | warunek konieczny |  |
| 7 | Oferowany spektrometr fabrycznie nowy | warunek konieczny |  |
| 8 | Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim i polskim | warunek konieczny |  |
| 9 | Dostawa maksymalnie do 56 dni od zawarcia umowy | Kryterium punktowane | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 10 | Produkt seryjny. Konieczność dostarczenia katalogu oferowanej wersji urządzenia. | warunek konieczny | ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:

Dostawę spektrometru FTIR z wyposażeniem, znak A-2401-16/2025

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy/

............................................

/miejscowość i data/