znak sprawy: A-2401-44/2025

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa laboratoryjnego systemu do chemicznej liofilizacji według katalogu ALCHEM lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Laboratoryjny system do chemicznej liofilizacji | 999-FD-18S-MR |  |  |  | 1 | zestaw. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1a. 2. 3. | Chemiczny liofilizator laboratoryjny: - Komora akrylowa o powierzchni min. 0.18 m2, wyposażona w 4 półki o średnicy min. 240mm, wyposażona w manifold z minimum 8 przyłączami próżniowymi do kolb próżniowych - Temperatura minimalna kondensatora: -60°C - Wydajność minimalna kondensatora lodu: 6 kg / 24h - Pojemność minimalna wymrażacza: 22 L - Wymiary wymrażacza (średnica x wys.): 270x400mm / +/- 10% - Próżnia końcowa: 1 Pa (bez załadunku) - Moc: 1400W - Zasilanie: 230V - Dwustopniowa technologia chłodzenia, czynniki chłodzące wolne of CFC (R404a, R134a) Pompa próżniowa, wymagania minimalne: - Wydajność 14,4 m3/h (4 l/s) - Próżnia końcowa: ciśnienie parcjalne ≤6×10-2 Pa, ciśnienie całkowite ≤1.33 Pa - Prędkość obrotowa minimum 1400 obr/min - Pojemność zbiornika oleju 1,2L - Poziom hałasu maksimum 68 dB(A) - Moc 550W - Zasilanie 230V - Wąż łączący kondensator z pompą próżniową Kolba próżniowa do liofilizatora poj. 250 mL, nr kat. FD1009250 - 8 szt. Wymagania Zamawiającego: - Instalacja systemu wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i użytkowania Przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym trwające nie krócej niż 8 godzin (1 dzień) dla minimum 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w miejscu instalacji. - Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. Minimalna gwarancja na System 24 miesiące. | warunek konieczny Warunek konieczny Warunek konieczny Warunek konieczny |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy