znak sprawy: A-2401-59/2024

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu wyparnego

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System wyparny |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyparka obrotowa, próżniowa | warunek konieczny |  |
| 1.1 | Powierzchnia chłodzenia od 1500 cm2 do 1600 cm2 | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Chłodnica pionowa, cieczowa, konstrukcja 3 źródeł chłodzenia cieczy, umieszczonych współosiowo | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Zakres obrotów od maksimum 5 do minimum 300 rpm | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Tolerancja błędów obrotów +/-1 rpm | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Silnik bezszczotkowy | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Kolby wyparne do max 3L | warunek konieczny |  |
| 1.7 | System pozwalający na bezpieczne i bezproblemowe odłączanie kolb, kolba odbieralnikowa zabezpieczona klipsem przed przypadkowym zsunięciem | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Manualny podnośnik z wbudowaną funkcją bezpiecznego podniesienia kolby w razie zaniku prądu, maksymalna wysokość 120mm. | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Mechanizm podnośnika dostosowany dla osób lewo i praworęcznych | warunek konieczny |  |
| 1.10 | Możliwość regulacji położenia łaźni | warunek konieczny |  |
| 1.11 | Pionowy zestaw szkła, z butlą Woulffa oraz kolbami wyparna i odbieralnikową na 1000 ml | warunek konieczny |  |
| 1.12 | Wskaźnik błędnego zamocowania rurki wyparnej | warunek konieczny |  |
| 1.13 | Możliwość bezstopniowej regulacji nachylenia w zakresie 0-45º | warunek konieczny |  |
| 1.14 | Możliwość uzupełniania kolby destylacyjnej bez przerywania destylacji | warunek konieczny- |  |
| 1.15 | Zasilanie wyparki 1500 W | warunek konieczny |  |
| 1.16 | Napięcie 220-240 V | warunek konieczny |  |
| 1.17 | Wymiary maksymalne 520 x 500 x 350 mm, masa do 15,5 kg | warunek konieczny |  |
| 1.18 | Łaźnia wodno – olejowa z uchwytami do bezpiecznego przenoszenia | warunek konieczny |  |
| 1.19 | Sterowanie łaźni i zasilana niezależnie od wyparki | warunek konieczny |  |
| 1.20 | Wyświetlacz na łaźni pokazujący temperaturę zadaną i faktyczną | warunek konieczny |  |
| 1.21 | Pojemność łaźni faktyczna/użytkowa 4L +/-10% | Warunek konieczny |  |
| 1.22 | Funkcja blokady ustawień łaźni zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów | warunek konieczny |  |
| 1.23 | Kontrola pracy łaźni „na sucho” – przerywa ogrzewanie łaźni, jeśli poziom cieczy spadnie | warunek konieczny |  |
| 1.24 | Regulowana temperatura bezpieczeństwa łaźni | warunek konieczny |  |
| 1.25 | # Możliwość używania łaźni grzewczej jako samodzielne urządzenie do innych zastosowań | warunek konieczny |  |
| 1.26 | 3 tryby pracy łaźni zwiększające bezpieczeństwo pracy | warunek konieczny |  |
| 1.27 | Zasilanie 1450 W | warunek konieczny |  |
| 1.28 | Moc grzewcza 1400 W | warunek konieczny |  |
| 1.29 | Zakres temperatur grzania od temperatury pokojowej do minimum 180ºC | warunek konieczny |  |
| 2. | Pompa próżniowa | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 2.1 | Wydajność minimum 22 l/min, 1,32 m3/h | warunek konieczny |  |
| 2.2 | Minimalne ciśnienie końcowe 2 mbar | warunek konieczny |  |
| 2.3 | Konstrukcja 4-cylindrowa | warunek konieczny |  |
| 2.4 | RPM min/max 285 /1200 | warunek konieczny |  |
| 2.5 | Poziom hałasu maksymalnie 54 dB | warunek konieczny |  |
| 2.6 | Wyświetlacz LCD | Warunek konieczny |  |
| 2.7 | Uchwyt do przenoszenia pompy | Warunek konieczny |  |
| 2.8 | Sterowanie za pomocą pokrętła | warunek konieczny |  |
| 2.9 | Włącznik na froncie pompy | warunek konieczny |  |
| 2.10 | Króćce 8 mm do zasysania, pompowania, i zaworu wody | warunek konieczny |  |
| 2.11 | Złącza MiniDin (kontroler próżni), USB, RS232, dodatkowo: uchwyt na kondensator oparów oraz kontroler próżni | warunek konieczny |  |
| 2.12 | Wymiary maksymalne [mm] 150 x 370 x 380 | warunek konieczny |  |
| 2.13 | Napięcie 220-240V | warunek konieczny |  |
| 3 | Termostat chłodzący | warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 3.7 | Moc chłodnicza (w temp. 20°C) minimum 400 W | warunek konieczny |  |
| 3.8 | Czynnik chłodniczy R 290 | warunek konieczny |  |
| 3.9 | Zakres temperatury pracy od temperatury pokojowej do -10 °C | warunek konieczny |  |
| 3.10 | Wskaźnik temperatury roboczej LED | warunek konieczny |  |
| 3.11 | Stabilność temperaturowa DIN 12876 ±0.5 K | warunek konieczny |  |
| 3.12 | Pompa tłocząca/ssąca | warunek konieczny |  |
| 3.13 | Objętość napełniana 1,0-3,5 l | warunek konieczny |  |
| 3.14 | Filtr powietrza stalowy | warunek konieczny |  |
| 3.15 | Wymiary (szer. × wys. × gł.) 225 x 385 x 430 mm +/- 5% | warunek konieczny |  |
| 4. | Zakres dostawy: Zestaw gotowy do pracy: Wyparka próżniowa, zestaw szkła, łaźnia wodna, elektroniczny regulator próżni ze statywem, pompa próżniowa membranowa, zestaw wężyków oraz kabli połączeniowych | warunek konieczny |  |
| 5 | Autoryzowany serwis gwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 godziny od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 Umowy | warunek konieczny |  |
| 6 | Gwarancja minimum 24 miesiące* | kryterium* | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 7 | Wykonawca zapewni szkolenie i wsparcie aplikacyjne obejmujące minimum 2-godziny z obsługi sprzętu realizowane po instalacji sprzętu. | warunek konieczny |  |
| 8 | Oferowany zestaw wyparny fabrycznie nowy | warunek konieczny |  |
| 9 | Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim i polskim | warunek konieczny |  |
| 10 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat od chwili zakupu sprzętu. | warunek konieczny |  |
| 11 | Dostawa maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy * | Kryterium* | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona

*UWAGA! KRYTERIUM „TERMIN DOSTAWY” I „OKRES GWARANCJI”WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy