Załącznik nr 2B do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część II

Stanowisko mikroskopii optycznej – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry |
| 1.1 | Zakres powiększeń minimum od 50x do 1000x |
| 1.2 | Obiektywy dostosowane do fluorescencji i kontrastu fazowego |
| 1.3 | Okulary szeroko polowe o powiększeniu minimum 10x |
| 1.4 | Minimum 2 wymienne miski rewolwerowe, obrotowe, sześciogniazdowe |
| 1.5 | Głowica obrotowa, rozstaw okularów regulowany |
| 1.6 | Mikroskop przystosowany do instalacji kamery |
| 1.7 | Oświetlenie 100W |
| 1.8 | Kamera z chłodzeniem (Peltier, do -30 st. niż temp otoczenia) min. 5MP CCD- wielkość piksela: nie mniejszy niż 3m x 3m., 2/3 cala, USB 2.0 z oprogramowaniem sterującym (w j. polskim) z możliwością podglądu w czasie rzeczywistym o dużej prędkości, możliwość zapisu sekwencji video, czas ekspozycji 1ms do 60 s, możliwość pracy w technice HDR, funkcja koloryzacji zdjęcia zgodnie ze standardem barwienia fluorescencji, możliwość składania zdjęć w płaszczyźnie x-y, możliwość automatycznego wykonywania zdjęć w określonych odstępach czasu |
| 1.9 | Zestaw do fluorescencji z filtrami (B, G, UV, V), moduł z miejscem do montażu 6-ciu filtrów |
| 1.10 | Lampa rtęciowa z zasilaczem (100W) |
| 1.11 | Oprogramowanie do analizy obrazu |
| 1.12 | Zestaw kontrastu fazowego |
| 1.13 | Zestaw do pracy w świetle odbitym (ciemne pole) i przechodzącym (ciemne pole) |
| 1.14 | Kompletny zestaw niezbędnych filtrów, odczynników i fluorochromów: H2DCFDA (dioctan 2’,7’-dichlorofluoresceiny), PI (jodek propidium), Amplex Red |
| 1.15 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. |
| 1.16 | Głowica mikroskopu ma mieć mechanizm trójpodziału światła w minimum trzech zakresach: 0-100 / 50-50 / 100-0. |

Załącznik nr 2F do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VI

Myjka ultradźwiękowa A – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Pojemność 1 litr (+/- 0,2L) - 1 szt. |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 190x85x60 mm (+/- 5%) |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 206x116x178 mm (+/- 5%) |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC |
| 1.10 | Moc całkowita 90 W (+/- 5 W) |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. |

Załącznik nr 2G do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VII

Myjka ultradźwiękowa  B – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Pojemność 6 litrów (+/- 1L) - 1 szt. |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 300x151x150 mm (+/- 5%) |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 365x186x264 mm (+/- 5%) |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC |
| 1.10 | Moc całkowita 550 W (+/- 5%) |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. |

Załącznik nr 2H do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VIII

Myjka ultradźwiękowa C – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Pojemność 12 litrów (+/- 2L) - 1 szt. |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 300x240x200 mm (+/- 5%) |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 365x278x264 mm (+/- 5%) |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC |
| 1.10 | Moc całkowita 1000 W (+/- 5%) |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. |

Załącznik nr 2I do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część IX

Myjka ultradźwiękowa D – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Pojemność 90 litrów (+/- 5L) - 1 szt. |
| 1.2 | wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 600x500x300 mm (+/- 5%) |
| 1.3 | wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 715x570x467 mm (+/- 5%) |
| 1.4 | Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1.5 | Funkcja „sweep”, do zapewnienia jednorodnego pola dystrybucji ultradźwięków |
| 1.6 | Funkcja odgazowywania |
| 1.7 | Częstotliwość 37 kHz |
| 1.8 | Sterowanie analogowe lub cyfrowe |
| 1.9 | Grzanie od 30ºC do 80ºC |
| 1.10 | Moc całkowita 2800 W (+/- 5%) |
| 1.11 | Wyposażenie: koszyk ze stali nierdzewnej, pokrywa |
| 1.12 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. |