znak sprawy: A-2401-14/2024

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Biodrukarka 3D – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Biodrukarka 3D |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 1. Biodrukarka 3D |
| --- |
|  | Producent: ……………. Model: ……………………… |
|  | Nazwa podzespołu / minimalne parametry: | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| 1. | Biodrukarka 3D |  |  |
| 1.1 | Możliwość wymiany głowic drukujących | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | Możliwość montażu co najmniej 3 głowic drukujących | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | Kalibracja położenia dyszy drukującej manualna lub automatyczna | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Możliwość druku na szalkach Petriego i szkiełkach mikroskopowych | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | Pozycjonowanie głowicy z rozdzielczością XY: 1 μm (+/- 10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | Pozycjonowanie stolika próbki z rozdzielczością (rozdzielczość warstwy): 1μm (+/- 10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | Kalibracja położenia stolika próbki automatyczna | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | Wielkość stolika próbki co najmniej 120 x 80 mm | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | Minimalny obszar zadruku maksymalnego co najmniej 120 x 80 x 60mm | Warunek konieczny |  |
| 1.10 | Wyposażenie w wewnętrzną sprężarkę do pompowania powietrza o minimalnym ciśnieniu w zakresie 0-200 kPa (+/- 10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła sprężonego powietrza o ciśnieniu od 0 do 700 kPa (+/- 10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | Zakres temperatur stolika próbki od co najmniej 5 do co najmniej 65 [°C] (+/- 10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.13 | Możliwość wymuszonego przepływu powietrza w komorze drukarki oraz wyposażenia w filtrację minimum HEPA 14 | Warunek konieczny |  |
| 1.14 | Możliwość sterylizacji komory za pomocą światła UV: co najmniej UV-C 265 nm (+/- 10%) o mocy co najmniej 20 mW | Warunek konieczny |  |
| 1.15 | Możliwość pracy z głowicami które w zależności od swojego przeznaczenia mogą utrzymywać materiał w temperaturze od 4 do 250°C (+/- 10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.16 | Wbudowany w biodrukarkę 3D mikrokomputer z ekranem co najmniej 5” umożliwiający przygotowanie receptury wydruku na podstawie modelu wgrywanego przez port USB drukarki. | Warunek konieczny |  |
| 1.17 | Możliwość przesłania do biodrukarki 3D modelu w formacie .gcode lub .STL przez siec WiFi | Warunek konieczny |  |
| 1.18 | Możliwość podłączenia biodrukarki 3D do komputera poprzez złącze Ethernet | Warunek konieczny |  |
| 1.19 | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem producenta biodrukarki 3D, które umożliwia przygotowanie receptury wydruku oraz kontrole wszystkich parametrów pracy drukarki. Minimalne wymagania komputera stacjonarnego: 16gb RAM, dysk twardy SSD 500GB, system operacyjny (Stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy), monitor 24 cali, mysz, klawiatura, dodatkowa karta sieciowa (zainstalowana w komputerze) umożliwiająca dostęp do Internetu. | Warunek konieczny |  |
| 1.20 | Oprogramowanie biodrukarki 3D powinno m.in. wyliczać w czasie rzeczywistym podawaną przy danych parametrach wydruku objętość materiału na milimetr wydruku oraz jego całkowite zużycie. | Warunek konieczny |  |
| 1.21 | Oprogramowanie biodrukarki 3D powinno pozwalać na stworzenie podstawowego modelu do testu parametrów wydruku, dostępne podstawowe geometrie co najmniej sześcian, walec i półkula. | Warunek konieczny |  |
| 1.22 | Biodrukarka 3D powinna zostać wyposażona w 3 głowice strzykawkowe o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65° C | Kryterium 1 |  |
| 1.23 | Głowica strzykawkowa powinna pozwalać na dodatnią oraz ujemną ekstruzję aby umożliwić retrakcję materiału w przypadku żeli o niskiej gęstości, parametry sterowane z poziomu oprogramowania. | Warunek konieczny |  |
| 1.24 | Głowica strzykawkowa powinna oferować możliwość ustawienia z poziomu oprogramowania szybkości ekstruzji materiału oraz objętości na milimetr wydruku | Warunek konieczny |  |
| 1.25 | Instalacja systemu wraz ze szkoleniem (możliwe online) dla minimum 5 osób w łącznym wymiarze 8 godzin, przy czym 4 godziny w dniu instalacji i 4 godziny w terminie późniejszym ustalonym przez strony w miejscu instalacji | Warunek konieczny |  |
| 1.26 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Kryterium 2 |  |
| 1.27 | Dostawa maksymalnie do 60 dni od dnia podpisania umowy | Warunek konieczny |  |

*UWAGA:

Kryterium 1 – Dodatkowe głowice strzykawkowe

Punkty w kryterium jakościowym przyznawane będą wg. następującej skali:

za 1 dodatkową głowicę strzykawkową o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65oC – 5 pkt

za 2 dodatkowe głowice strzykawkowe o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65oC – 10 pkt

za 3 dodatkowe głowice strzykawkowe o objętości 3 ml z możliwością grzania materiału w zakresie od RT do 65oC – 15 pkt

Kryterium 2 - Gwarancja

Punkty w kryterium Gwarancja przyznawane będą wg. następującej skali:

Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy.

Zaoferowanie gwarancji krótszej niż 12 miesięcy – odrzucenie oferty.

Zaoferowanie  gwarancji dłuższej niż 12 miesięcy, a krótszej niż 23 miesiące – 10 pkt.

Zaoferowanie  gwarancji dłuższej niż 23 miesiące – 25 pkt.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy