Znak sprawy: A-2401-3/2024

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oczyszczacza powietrza do zastosowania laboratoryjnego – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Oczyszczacz powietrza do zastosowania laboratoryjnego |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Minimalne wymagania | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczacz powietrza przystosowany do pomieszczenia laboratoryjnego o powierzchni ok. 35 m2 i dużej kubaturze (ok. 280 m3). |  |
| 2 | Duża wydajność filtracji powietrza: min. 650 m3/h. |  |
| 3 | Kilkustopniowy system filtracji oparty na: - filtrze wstępnym, - filtrze HEPA (min. HEPA 13) pozwalającym na zatrzymywanie mikroorganizmów (bakterii) o wielkości do min. 0.3 µm i dużej skuteczności filtracji (min. 99.95%), - filtrze dodatkowym (np. węglowym) do usuwania zapachów czy lotnych związków organicznych. |  |
| 4 | Oczyszczacz wyposażony w możliwość pracy w różnych trybach, w tym tryb automatyczny dostosowujący pracę urządzenia do aktualnych warunków w laboratorium. |  |
| 5 | Oczyszczacz wyposażony w wyświetlacz wskazujący parametry jakości powietrza oraz czujnik wymiany filtra. |  |
| 6 | Oczyszczacz wyposażony w programator czasowy. |  |
| 7 | Zestaw wyposażony w uchwyt z możliwością zawieszenia urządzenia na ścianie. |  |
| 8 | Poziom hałasu generowany przez urządzenie: max 65 dB |  |
| 9 | Waga urządzenia pozwalająca na swobodne jego przenoszenie do innych pomieszczeń (max 20 kg). |  |
| 10 | Zestaw wyposażony w dodatkowy wózek/platformę do przewożenia oczyszczacza. |  |
| 11 | Maksymalne wymiary urządzenia (wysokość x szerokość x głębokość): 75 cm x 55 cm x 35 cm |  |
| 12 | Dodatkowy komplet filtrów w zestawie. |  |
| 13 | Gwarancja: min. 24 miesiące. |  |

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy