znak sprawy: A-2401-69/2026

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. |  | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  |  | Ilość |  | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Cyrkulator chłodzący |  |  |  |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |
| Lp. |  | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE |  |  |  |  | WARUNEK |  | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Cyrkulator chłodzący |  |  |  |  | warunek konieczny |  | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Cyrkulator chłodzący nablatowy z możliwością podłączenia do chłodnic spiralnych szklanych |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Wymiary (DxSxW) maksimum 50x30x55 |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Dokładność stabilizacji temperatury ±2°C |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Kompresor mocy minimum 480 W |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Zakres temperatur minimum -18 do 20°C |  |  |  |  | Kryterium punktowane |  | -18 do 20 °C – 0 pkt. -20 do 20°C – 5 pkt Zakres szerszy niż -20 do 20°C – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Sterowanie za pomocą cyfrowego regulatora PID z mikroprocesorem |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Regulacja temperatury za pomocą wyświetlacza LCD |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Zbiornik ze stali nierdzewnej |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Bezpiecznik 2 szt. |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Przewód doprowadzający czynnik chłodniczy |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Pojemność minimum 2,5 L |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Przepływ pompy cyrkulacyjnej minimum 15 l/min |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Moc pompy cyrkulacyjnej minimum 100W |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Napięcie 230 V |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - zgodnie z umową |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Gwarancja na cyrkulator chłodzący co najmniej 12 miesięcy |  |  |  |  | Kryterium punktowane |  | Mniej niż 6 miesięcy - odrzucenie oferty Między 6-12 miesiące - 0 pkt Więcej lub równe niż 24 miesięcy - 20 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Oferowany cyrkulator chłodzący fabrycznie nowy |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej |  |  |  |  | warunek konieczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Dostawa maksymalnie do 14 dni |  |  |  |  | Kryterium punktowane |  | Więcej niż 14 dni - odrzucenie oferty Między 7-14 dni - 0 pkt Mniej lub równe 7 dni - 10 pkt |  |  |  |  |  |  |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

*UWAGA! KRYTERIUM „TERMIN DOSTAWY”, „OKRES GWARANCJI” ORAZ „ZAKRES TEMPERATUR” WYKONAWCA WYPEŁNIA

W FORMULARZU OFERTOWYM

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy