Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

## OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) z dnia 4 czerwca 2014 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak: A-2401-31/2014//PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści siwz:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I: Zestaw do chromatografu gazowego sprężonego ze spektrometrem mas – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część II: Mineralizator – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część III: Zestaw do inkubacji mikroorganizmów w warunkach beztlenowych o obniżonej zawartości tlenu – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IV: Spektrofotometr - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część V: Zestaw do dezynfekcji powietrza – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VI: Zestaw do pomiarów potencjometrycznych – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VII: System do głębokiego mrożenia – 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część VIII: Zestaw do pomiaru wilgotności i potencjału wody w materiałach porowatych - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

Część IX: Separator magnetyczny komórek - 1 szt.

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )

Netto - .....................( słownie:........................................................ ………………………)

stawka podatku VAT ........ %, tj. ...........................  (słownie: .............................................)

Brutto - ....................( słownie: ............... .......................................................................... )*

Łącznie cena brutto: ……………………. (słownie……………………………….)*

*wypełnić w przypadku objęcia części aparatury 8% stawką podatku VAT

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w siwz.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz,

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w siwz,

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

-  ..................................

Wykonamy przedmiot zamówienia osobiście (*niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu wadium............................................................................ (*w przypadku wniesienia wadium przelewem)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:……………………………..……………………….......................

11. Oferta została złożona na ........ stronach.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2014r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO CHROMATOGRAFU GAZOWEGO SPRĘŻONEGO ZE SPEKTROMETREM MAS– 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | potencjał jonizacji 10-200 eV | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | - ogrzewanie źródła jonów od 140 do 300oC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | - dwa filamenty w źródle jonów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | - metalowy analizator kwadrupolowy z prefiltrem ochronnym w postaci prętów , który minimalizuje szumy i wydłuża życie analizatora, analizator nie wymaga wygrzewania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | - zakres mas 1,5-1090 m/z | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | - stabilność sygnału: 0,1 amu/48 godz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | - detektor typu o zakresie dynamicznym 8x106 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | - praca w trybach: Scan, SIM (64 kanały z możliwością oznaczania 128 grup w każdym kanale), szybki jednoczesny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
|  | tryb SIM/Scan | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | - szybkość skanowania do 20000 amu/sec z częstotliwością do 50 Hz w trybie Scan i 100 Hz w trybie SIM | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | - czułość przyrządu Scan i SIM: EI S/N > 1500 (RMS) dla 1 pg OFN, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | - pompa wstępna oraz pompa próżniowa turbomolekularna-różnicowa o wydajności na kanałach 179 l/s i 180 l/s dla He | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | - możliwość pracy z kolumnami „wide-bore” 0,53 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | - maksymalny przepływ przez kolumnę do 15 ml/min (He) (AFC) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | - możliwość zastosowania systemu dwóch kolumn wpiętych jednocześnie do spektrometru | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | - przyrząd standardowo przystosowany do szybkiej i wysokociśnieniowej GC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | - elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | - do 7 kroków programowania zmian przepływu lub ciśnienia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | - standardowo zainstalowany dozownik typu „split/splitless” z elektroniczną kontrolą przepływu gazu i ustawiania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | stosunku podziału w zakresie od 0 do 9999,9 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | - elektronicznie sterowany przepływ wszystkich gazów przez detektory | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | - zakres ciśnień od 0 do 970 kPa | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | - tryb utrzymywania stałej szybkości przepływu, podczas zmian temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | temperatura pracy pieca od +4 st C powyżej temperatury pokojowej do 450 st C co 1 st C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | - 20 kroków (ramp) programowania zmian temperatury pieca | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | - szybkość ogrzewania pieca od 0,1 st C/min do 250 st C/min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | - szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50 st C poniżej 3,5 min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.27 | - kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.28 | - przyrząd posiada wbudowany duży wyświetlacz LCD: 240 na 320 punktów, który pozwala na odczyt aktualnej temperatury, wyświetla w czasie rzeczywistym parametry pracy chromatografu i chromatografy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Detektor uniwersalny | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Wykrywalność do minimum 100 x niższa niż dla detektora TCD oraz do minimum 2 x niższa niż dla detektora FID | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Działanie na zasadzie jonizacji plazmy helowej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Zakres działania - detektor uniwersalny - możliwość wykrywania zarówno węglowodorów jak i gazów trwałych z wyjątkiem He i Ne. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Zakres liniowości: 105, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Czułość: minimum 1 pgC/s (dodekan, przepływ gazu rozładowego 50 mL/min) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Maksymalna temperatura pracy 350oC. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Wymagany typ i czystość gazu: hel 99.9999%. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Oprogramowanie umożliwiające pełne sterowanie zestawem GCMS, zbieranie danych, analizę ilościową i jakościową. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Najnowsza biblioteka widm NIST | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Pompa rotacyjna do GC-MS, Zestaw instalacyjny pompy rotacyjnej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | zestaw części potrzebnych do uruchomienia urządzenia i eksploatacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | zestaw narzędzi I akcesoriów do obsługi I utrzymania zestawu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Zestaw eksploatacyjny, na 1 rok, do GCMS: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | Strzykawka do automatycznego podajnika 10ul, 1sz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | Zaciski do strzykawki, 5sz./op | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.3 | Uszczelki (septy) wysokotemperaturowe, 50 sz./op. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.4 | Wkładki szklane do dozownika, split, 2 sz. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.5 | Uszczelka O-ring 4D, 5 sz./op. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.6 | Ferule do kolumn kapilarnych z materiału Vespel o średnicy 0.25mm, 10 sz./op. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.7 | Ferule do kolumn kapilarnych z materiału Vespel o średnicy 0.32mm, 10 sz./op. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.8 | Żarnik do źródła jonów, 2 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.9 | Izolator ceramiczny do źródła jonów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.10 | Papier ścierny do czyszczenia źródła jonów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.11 | Olej do pompy wstępnej minimum 2 L | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.12 | wieszak na drugą kolumnę | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4.13 | Kolumna mikropakowana z restryktorem do detektora MS umożliwiająca rozdział mieszaniny gazów zawierającej śladowe ilości podtlenku azotu poniżej 300ppb np. typ SHIN CARBON L=2M ID=0,53MM lub równoważna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Kolumna kapilarna do GC | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6 | 2 rurki ze stali szlachetnej o średnicy 1/8” i długości 2,5m | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 7 | Zawór dozujący 6 portowy 2 pozycyjny ze sterowaniem mikroelektrycznym , temperatura maksymalna do 330 , temperatura maksymalna do 330oC, ciśnienie do 400 psi, wymiary otworów wejściowych 1/16 cala, odsadzenie 2", pętle dozujące 1ml, 7500ul, 250ul, sterowanie z poziomu oprogramowania chromatografu gazowego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8 | Komputer: procesor czterordzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 3,4 GHz, RAM 4 GB, dysk twardy 500 GB, nagrywarka DVD-RW, oprogramowanie, system operacyjny 64-bitowy (PL), zintegrowana karta sieciowa, klawiatura, mysz optyczna | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9 | Osuszacz do helu do detektora uniwersalnego | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10 | Automatyczny podajnik próbek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.1 | - uchwyt na co najmniej 12 próbek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.2 | - objętość nastrzyku: 0,1 do 200 ul zależnie od użytej strzykawki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.3 | - możliwość zastosowania strzykawek w zakresie od 10 ul do 250 ul. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.4 | - możliwość do 99 powtórzeń dla tej samej próbki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.5 | - zmienna szybkość ruchu strzykawki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.6 | - zmienna szybkość ruchu tłoka strzykawki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.7 | - współczynnik przeniesienia: <0,0001. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.8 | - możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.9 | - możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10.10 | - możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, standardu wewnętrznego i rozpuszczalnika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11 | Automatyczny podajnik do próbek dla techniki „headspace” statyczny zawierający | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.1 | uchwyt na 90 próbek o poj. 10 ml lub 20 ml. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.2 | - pętla standardowa 1 ml (deaktywowana) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.3 | - mieszanie o 5 programowanych wartościach szybkości | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.4 | - automatyczne sprawdzanie szczelności przy wszystkich fiolkach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.5 | - zakres temperaturowy ogrzewania fiolki (temperatura równowagi), w 12 pozycyjnym piecu, od +10oC powyżej temperatury pokojowej do 300oC , w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,1°C. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.6 | - temperatura linii pobierania próbki: od 150oC do 300oC, w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,1°C. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.7 | - temperatura linii transferowej: od +10oC powyżej temperatury pokojowej do 350oC , w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,5°C. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.8 | - pełna elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia za pomocą | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.9 | - gaz nośny: wymagany jest hel lub azot (99,9995%). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.10 | - wyjście USB. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11.11 | - zintegrowane oprogramowanie do pełnej kontroli przyrządu. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12 | Butla o pojemności litrów z helem czystości 6.0 - 2 sztuki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

……………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINERALIZATOR – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1 | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne Wolnostojący system do mineralizacji, wyposażony w oprogramowanie umożliwiające jednoczesną mineralizację minimum 12 różnych próbek przy wykorzystaniu różnych metod – indywidualnie dla każdej próbki. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1 | Opis techniczny: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Jednoczesna mineralizacja minimum 12 próbek w czasie 10 minut lub krótszym | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | • Zaprogramowane metody mineralizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | • Możliwość edycji i tworzenia nowych programów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | • obsługa poprzez ekran dotykowy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | • tunel mineralizacyjny wyposażony dodatkowo w funkcję chłodzenia próbek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | • Jednoczesna wentylacja wszystkich próbek podczas procesu mineralizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | • konstrukcja naczyń umożliwiająca automatyczną wentylację oraz ponowne zamknięcie naczynia po osiągnięciu ciśnienia wewnątrz naczynia większego niż 30 atm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | • Niezależne monitorowanie i kontrola temperatury każdej próbki | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | • Temperatura maksymalna: 250⁰C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | • Możliwość stosowania różnych metod (zapisanych w pamięci urządzenia lub nowych utworzonych przez użytkownika) indywidualnie dla każdej próbki znajdującej się w jednym stelażu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | • Unikalny numer ID każdego stelaża, umożliwiający rozpoznanie oraz zastosowanie odpowiednich metod dla znajdujących się w nim próbek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | • Stelaże dedykowane dla naczyń o pojemnościach 50 ml lub 75 ml | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | • Możliwość wyboru między naczyniami kwarcowymi i teflonowymi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | kalibrowane naczynia, umożliwiające dopełnianie do kreski, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | • Możliwość mineralizacji jednej próbki; brak konieczności uzupełniania stelaża pustymi naczyniami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | • Niepulsacyjne sterowanie energią mikrofalową | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | • Certyfikaty: CSA, FCC, EMC, CE | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | • Wymiary maksymalne: 66 cm x 75 cm x 62 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | • Zasilanie: 210-230 VAC, 50-60 Hz, 25 A | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | • Częstotliwość mikrofal: 2455 MHz | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | • Moc: 12 x 250 W | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Kompletny stelaż minimum 12-pozycyjny (1 sztuki) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22.1 | Stelaż wyposażony w: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22.2 | • pokrywę posiadającą zamek bezpieczeństwa; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22.3 | • minimum 12 naczyń teflonowych mineralizacyjnuch o pojemności 75 ml (kalibrowane, klasa A) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22.4 | • minimum 12 teflonowych przykrywek do naczyń teflonowych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22.5 | • minimum 12 śrub zamykających naczynia | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22.6 | • możliwość wyrównania ciśnienia w naczyniu po zakończonym procesie mineralizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Kompletny stelaż minimum 12-pozycyjny (1 sztuki) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23.1 | Stelaż wyposażony w: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23.2 | pokrywa posiadająca zamek bezpieczeństwa. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23.3 | minimum 12 naczyń kwarcowych do mineralizacji o pojemności 75ml (kalibrowane, klasa A). | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23.4 | minimum 12 teflonowych przykrywek do naczyń kwarcowych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23.5 | minimum 12 śrub zamykających naczynia. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23.6 | możliwość wyrównania ciśnienia w naczyniu po zakończonym procesie mineralizacji | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO INKUBACJI MIKROORGANIZMÓW W WARUNKACH BEZTLENOWYCH O OBNIŻONEJ ZAWRTOŚCI TLENU– 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | - przyłącze do 1 słoja, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | - przyłącze do 3 butli z mieszanką gazów (N2+CO2+H2) lub gazami czystymi | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | - sterownik mikroprocesorowy z ekranem dotykowym i interfejs do drukarki, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | - standardowy test niskotlenowy (6% O2), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | - standardowy test beztlenowy (0% O2), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | - auto-test stanu zasilania w gaz, podwójny test szczelności słoja i połączeń, test aktywności katalizatora, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | - alarm akustyczny i optyczny, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | - wbudowana pompa próżniowa, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | - zasilanie 230V/50Hz/1N | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Dwie dodatkowe linie gazowa do modyfikacji atmosfery | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Anaerobic Jar – słój do wytwarzania atmosfery beztlenowej - 5 sztuk | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | - pojemność – 12 szalek Petriego 9/10 cm (ok. 2,9 l), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | - wysokotemperaturowy, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | - pokrywa z uchwytem katalizatora | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | stojak na 12 szalek Pertiego 9/10 cm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Katalizator (zestaw 6 szt.) do słoja AJ9022/9023 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Anaerobic Jar – słój do wytwarzania atmosfery beztlenowej - 5 sztuk | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | - pojemność – ok. 5,8 l (d = 175 mm, h = 240 mm), | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | - wysokotemperaturowy, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | - pokrywa z uchwytem katalizatora | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | stojak na płytki mikrotitracyjne 9 x 13 cm Katalizator (zestaw 2 szt.) do słoja | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4 | Środek czyszcząco – dezynfekujący opakowanie 2,5 kg dające w rozcieńczeniu 0,5% 500 l roztworu użytkowego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5 | Trzy zestawy startowe gazów anaerobowych: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | N2+CO2+H2 butla 40 kg (butla na własność – nie dopuszcza się dzierżawy) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | Hel (czystość minimum 5.0) butla 40 kg (butla na własność – nie dopuszcza się dzierżawy) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.3 | CO2 butla 40 kg (butla na własność – nie dopuszcza się dzierżawy) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5.4 | reduktory dwustopniowe odpowiednie do ww. gazów – po 1 sztuce | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3D do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPEKTROFOTOMETR - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1. | Dwuwiązkowy, skanujący spektrofotometr UV-Vis pracujący w zakresie spektralnym 190-1100 nm posiadający dwa gniazda pomiarowe umożliwiające jednoczesny pomiar próbki i odnośnika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Źródło światła - pulsacyjna lampa ksenonowa o objęta co najmniej 3-letnią gwarancją | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Zmienna rozdzielczość spektralna: zestaw dyskretnych szczelin co najmniej 1 nm i 2 nm gwarantujących w pełni odtwarzalną szerokość spektralną szczeliny pomiarowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | System zmiennej geometrii wiązki umożliwiającej optymalne dopasowanie do potrzeb aplikacji: możliwość wyboru trzech geometrii wiązki, co najmniej następujących: do pomiarów w mikrokuwetach - prostokątna o wymiarach nie większych niż 0,35x1,8 mm; do pomiarów przy pomocy sond światłowodowych - okrągła o średnicy ok. 1 mm; do pomiarów odbiciowych ciał stałych - okrągła o średnicy ok. 3,5 mm średnicy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Monochromator typu Czerny Turnera z szybkim mechanizmem przesuwu - co najmniej 30 000 nm/min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Oddzielna komora dla próby odniesienia. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Możliwość pomiarów z otwartą komorą pomiarową. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Możliwość zainstalowania modułu z certyfikowanymi wzorcami do automatycznej walidacji aparatu wraz z generacją raportu zawierającego informacje o akceptacji lub odrzuceniu wyników (PASS/FAIL) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Wymienny moduł detektora. Możliwość pracy z akcesoriami posiadającymi własne zintegrowane detektory. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Wbudowany port umożliwiający podłączenie lampy rtęciowej do sprawdzania dokładności długości fali. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Komunikacja spektrometru z komputerem przez port USB 2.0 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Szybkość skanowania zmienna w zakresie co najmniej od 1 do 6 000 nm/min | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | Zakres fotometryczny > 3.5 Abs | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | Dokładność długości fali nie gorsza niż 0,5 nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | Powtarzalność długości fali +/- 0,1nm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Dokładność absorbancji przy 0,5 Abs nie gorsza niż 0,004 Abs | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Stabilność fotometryczna lepsza niż 0,0005 Abs/h | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Diagnostyka systemu przy każdorazowym włączeniu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Oprogramowanie sterujące pracą spektrofotometru pracujące w środowisku Windows w języku polskim. Wymagana charakterystyka: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18.1 | Oprogramowanie oparte na skoroszytach obejmujących co najmniej zestaw następujących elementów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18.1.1 | parametry pomiarowe aparatu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18.1.2 | konfigurację akcesoriów do pomiaru | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18.1.3 | informację o próbkach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18.1.4 | informacje o kalibracji w analizie ilościowej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18.1.5 | wyniki pomiaru próbek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18.1.6 | konfigurację raportu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Tryby pracy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.1 | pomiary przy stałej długości fali z cyfrowym i graficznym wyświetleniem wyników i możliwością ustawienia kryteriów tolerancji wyników | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.2 | zdejmowanie i obróbka widm z wyświetlaniem wyników w trybie Abs, %T, log A, log (1/R), intensywność, %R, Kubelka - Munk; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.3 | wyszukiwaniem charakterystycznych punktów widma - maksimów i minimów, przejść przez zero; wykonywaniem podstawowych operacji arytmetycznych na widmach: dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie; wyznaczanie pochodnych, wygładzanie; funkcjami wyznaczania wysokości pasma i pola powierzchni, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.4 | pomiary przy stałej długości fali z cyfrowym i graficznym wyświetleniem wyników i możliwością ustawienia kryteriów tolerancji wyników | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.5 | pomiary ilościowe z krzywymi kalibracji (1., 2. i 3. stopnia z wymuszeniem przejścia przez zero lub nie), z podawaniem współczynnika korelacji, z wyborem do trzech powtórzeń dla każdego wzorca, z możliwością wyłączenia wybranych pomiarów wzorców i zmianą dopasowania krzywej, z wykonywaniem obliczeń na wynikach przy użyciu wbudowanego edytora równań | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.6 | pomiary kinetyczne (do 100 pomiarów w czasie 1 sekundy), z pomiarem reakcji w segmentach z rożnymi czasami i różną częstotliwością próbkowania, funkcjami dopasowania danych dla reakcji zerowego, pierwszego i drugiego rzędu oraz analizą danych w wybranych segmentach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.7 | pomiar w czasie rzeczywistym bez konieczności wyzwalania pomiaru | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.8 | możliwość wydruków raportów zdefiniowanych przez użytkownika | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19.9 | eksport wyników co najmniej w formatach XML, CSV i TSV | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Zintegrowane oprogramowanie do tworzenia i wykonywania makroinstrukcji / gotowych procedur pomiarowych umożliwiających stworzenie gotowego toku analizy prowadzącego użytkownika krok po kroku z możliwością wykorzystania co najmniej następujących elementów: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.1 | monitowanie użytkowników o podanie parametrów bądź wykonanie innych czynności | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.2 | podejmowanie decyzji na podstawie ustalonych kryteriów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.3 | wykonywanie złożonych obliczeń matematycznych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20.4 | określanie kryteriów akceptacji / odrzucenia wyników | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Oprogramowanie do tworzenia procedur oparte na schematach blokowych, nie wymagające do obsługi znajomości języków programowania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Wyposażony w uchwyt na kuwety prostokątne o długości optycznej do 50 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Zestaw kuwet: co najmniej 5 kuwet kwarcowych o długości drogi optycznej 10 mm, co najmniej 2 kuwety kwarcowe o długości drogi optycznej 50 mm, co najmniej 5 kuwet szklanych o długości drogi optycznej 10 mm oraz co najmniej 2 kuwety szklane o długości drogi optycznej 50 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Wyposażony w co najmniej 8-pozycyjny zmieniacz liniowy kuwet z termostatem Peltiera pracujący w zakresie temperatur co najmniej od 5 do 100 °C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Współpracująca ze spektrofotometrem przenośna jednostka sterująca o parametrach co najmniej: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.26 | Procesor Intel i5, 3 GB RAM, HDD 500GB SATA, monitor 15" LCD, DVD-RW, mysz optyczna, klawiatura, Windows 7 (PL), 4 x USB 2.0 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Gwarancja 24 miesięcy | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3E do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI V

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO DEZYNFEKCJI POWIETRZA – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Zestaw składał się będzie z następujących elementów: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Sufitowa, przepływowa lampa bakteriobójcza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Czynnik sterylizujący – światło UV-C; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Typ lampy: naścienno – sufitowa; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Dezynfekcja zachodząca w zamkniętej komorze (możliwość pracy personelu w pomieszczeniu podczas działania dezynfekcyjnego); | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Minimum 2 promienniki UV o mocy minimum 55W każdy; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Energooszczędna; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Wyposażona w licznik czasu pracy promienników; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Moc pobierana z sieci - maksymalnie 115 VA; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Trwałość promiennika minimum 8000 h; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Wydajność wentylatora minimum 190 m3 /h; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Powierzchnia (zasięg) działania lampy: minimum 18-36 m2; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Lampa UV bezpośredniego działania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania (pracująca podczas nieobecności personelu i pacjentów); | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Lampa mobilna; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Minimum 2 promienniki UV o mocy minimum 30W każdy; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Cyfrowy licznik z mikroprocesorem z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany Promienników; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m minimum 3,6 W/m2; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Trwałość promiennika minimum 8000 h ; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.10 | przeszkolenie minimum 2 pracowników zamawiającego w cenie oferty; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.11 | okres gwarancji minimum 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1 | Zestaw składał się będzie z następujących elementów: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Sufitowa, przepływowa lampa bakteriobójcza | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Czynnik sterylizujący – światło UV-C; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Typ lampy: naścienno – sufitowa; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Dezynfekcja zachodząca w zamkniętej komorze (możliwość pracy personelu w pomieszczeniu podczas działania dezynfekcyjnego); | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Minimum 2 promienniki UV o mocy minimum 55W każdy; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Energooszczędna; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | Wyposażona w licznik czasu pracy promienników; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.7 | Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.8 | Moc pobierana z sieci - maksymalnie 115 VA; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.9 | Trwałość promiennika minimum 8000 h; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.10 | Wydajność wentylatora minimum 190 m3 /h; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.11 | Powierzchnia (zasięg) działania lampy: minimum 18-36 m2; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.12 | Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3 | Lampa UV bezpośredniego działania | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania (pracująca podczas nieobecności personelu i pacjentów); | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Lampa mobilna; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Minimum 2 promienniki UV o mocy minimum 30W każdy; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Cyfrowy licznik z mikroprocesorem z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany Promienników; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m minimum 3,6 W/m2; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Trwałość promiennika minimum 8000 h ; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 3.10 | okres gwarancji minimum 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3F do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VI

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO POMIARÓW POTENCJOMETRYCZNYCH – 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Analizator Eh, pH z elektrodami | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Przyrząd wielofunkcyjny do pomiaru (zakresy pomiarowe ± dokładność): pH: 0,000÷ 14,000 pH (±0,001 pH) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | potencjał redoks: ±1999 mV (±0,1 mV) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | przewodność: 0 ÷ 1,99 S/cm (±0,1 %); zasolenie: 0 ÷ 200 g/l KCl, 0 ÷ 250 g/l NaCl | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | O2 : 0 ÷ 60 mg/l; 0 ÷ 600 % (1 %) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | temperatura: –200 ÷ 200 ºC; -328 ÷ 392 ºF; 73 ÷ 473 K (± 0,1 ºC) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | ion: -2,000 ÷ 16 pX; 0 ÷ 100 M/l autorange (±0,002 pX) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | ciśnienie atmosferyczne: 800-1100 hPa (±2 hPa) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | podświetlany, kolorowy i dotykowy ekran graficzny umożliwia obserwację wyników w formie numerycznej lub graficznej | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | sterowanie przez ekran dotykowy minimum 10” | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | 1 ÷ 5 punktowa, półautomatyczna kalibracja elektrod pH | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | 3 punktowa kalibracja elektrod jonoselektywnych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | pamięć wyników na karcie SD (pojemność minimum 10 GB) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego z wykorzystaniem automatycznego pomiaru ciśnienia atmosferycznego w celu przeliczenia jego wpływu na zawartości tlenu | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | uproszczone określenie TDS (suchej pozostałości) za pomocą pomiaru przewodności | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | wyjście USB | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | czujniki do w/w parametrów, zasilacz, czytnik kart, karta SD, DVD z filmami obsługi, instrukcją i programem do zbierania danych | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Port (gniazdo) BNC (w mierniku) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | akcesoria terenowe (walizka, akumulatory) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Elektroda pH do oznaczeń glebowych (średnica 8 mm) (zestaw 5 szt.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Elektroda odniesienia mini (średnica 6 mm) z łączem bananowym (zestaw 5 szt.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Adapter elektrod: odniesienia i pomiarowej (łącza bananowe) do jednego gniazda BNC (zestaw 2 szt.) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.24 | Elektrody Pt do oznaczeń glebowych potencjału redoks - łącza bananowe - 120 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.25 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3G do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM DO GŁĘBOKIEGO MROŻENIA– 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1 | Pojemnik ze stelażami (minimum 6 szt.) do przechowywania próbek w ciekłym azocie w stelażach | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | z kriopudełkami: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Statyczny czas utrzymania: minimum 130 dni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Czas pracy: minimum 80 dni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Objętość LN2: minimum 35 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | Szybkość parowania: maksymalnie 0,27 litra/dzień | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | Średnica szyjki: minimum 119 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | Średnica pojemnika: 478 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Wysokość pojemnika: 681 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Minimalna ilość pudełek: 30 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Minimalna ilość przechowywanych kriofiolek: 750 szt. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Wyposażenie: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.12 | - podstawa na kółkach, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.13 | - kriopudełko (plastikowe) (30 szt.) na minimum 25 ampułek | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.14 | alarm niskiego poziomu LN2, miarka poziomu LN2 | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.15 | Pojemnik przeznaczony do przechowywania i nalewania ciekłego azotu: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.16 | Statyczny czas utrzymania: minimum 109 dni | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.17 | Objętość LN2: minimum 25 litrów | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.18 | Szybkość parowania: maksymalnie 0,23 litra/dobę | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.19 | Średnica szyjki: minimum 64 mm | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.20 | Średnica pojemnika: 396 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.21 | Wysokość pojemnika: 655 mm (+/- 5%) | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.22 | Wyposażenie: podstawa na kółkach, urządzenie do poboru azotu, rękawice ochronne do pracy z ciekłym azotem | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.23 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3H do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI VIII

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO POMIARU WILGOTNOŚCI I POTENCJAŁU WODY W MATERIAŁACH POROWATYCH - 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1.1 | Zestaw służyć do pomiaru wilgotności techniką TDR, przewodnictwa oraz temperatury materiałów porowatych w warunkach laboratoryjnych. Zakres pomiarowy urządzenia: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | wilgotności gleby: 0 ÷ 100% | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | temperatury gleby: -20 ÷ +50°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | elektrycznej konduktywności gleby: 0.000 ÷ 1 S/m | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5 | dokładność: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.1 | bezwzgl. błąd pom. wilgotności: wart. wyświetlana ±2%, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.2 | bezwzgl. błąd pom. temperatury: ±0.5°C | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.5.3 | względny błąd pomiaru el. konduktywn.: ±10% dla 0÷1 S/m, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.6 | czas pomiaru: mniej niż 5 s, | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.7 | temperatura zewnętrzna podczas pracy: 0 ÷ 30°C. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.8 | Układ musi posiadać co najmniej 8 kanałów pomiarowych. Sondy muszą mieć niewielkie rozmiary (rzędu kilku centymetrów), tak aby możliwy był pomiar w małej objętości gleby. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.9 | Zestaw musi posiadać oprogramowanie i oprzyrządowanie do kalibracji sond. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.10 | Układ pomiarowy musi mieć możliwość połączenia sprzęgiem USB z komputerem osobistym do przesyłania danych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.11 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3I do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI IX

| Lp. | PARAMETR: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEPARATOR MAGNETYCZNY KOMÓREK- 1 szt. Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  |  |
| 1. | Parametry | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1 | Komponenty zestawu: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Magnes. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Wielostanowiskowy statyw metalowy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Minimum 25 szt. kolumn separacyjnych. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Odczynnik do izolacji komórek minimum 2 ml. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2 | Zestaw do manualnej izolacji komórek z materiału biologicznego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Izolacja pod wpływem pola magnetycznego. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Czterostanowiskowy statyw metalowy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Izolacja komórek na kolumnach umieszczonych w magnesie, po uprzedniej inkubacji próbki z paramagnetycznymi cząsteczkami. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4 | Magnes kompatybilny z kolumnami: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.1 | o pojemności: 107 znakowanych magnetycznie komórek z 2 x 108 wszystkich komórek w próbce; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.4.2 | o pojemność; 3-5 x 107 lizatu komórkowego; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5 | Parametry techniczne: | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5.1 | masa magnesu maksymalnie 80 g; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5.2 | wymiary statywu: maksymalnie 240 x 205 x 210 mm; | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.5.3 | masa maksymalnie 2,15 kg. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2.6 | okres gwarancji minimum 12 miesięcy. | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2014 r.

…………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

###### Załącznik nr 4 do SIWZ

..................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN 
w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy                         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość……………………., dnia…………….  2014 r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz głównych dostaw

Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Część I:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część II:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część III:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IV:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część V:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VI:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część VIII:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Część IX:

| l.p. | Przedmiot: | Wartość:* | Data wykonania: | Podmiot: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2014 r.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

jako Wykonawca oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.............................................................

................... ..........................................

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

„Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”

w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji

Informuję, że:

1.* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1).............................................................................

2).............................................................................

Miejscowość……………………., dnia…………….  20……r.

...........................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.