Znak sprawy: A-2401-40/2023

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Dostawa Komory PCR do pracy z próbkami DNA – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Komora PCR |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Minimalne wymagania | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komora oraz blat roboczy wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
| 2 | Boki komory, przestrzeń robocza oraz tył wykonane ze szkła hartowanego. Szyba frontowa całkowicie zabezpieczająca przestrzeń roboczą po skończonej pracy. |  |
| 3 | Komora zapewniająca pionowy przepływ powietrza poprzez zamontowane wentylatory z możliwością kontroli prędkości przepływu powietrza. |  |
| 4 | Komora wyposażona w filtr HEPA o skuteczności min. 99,99%. Dodatkowo komora wyposażona w system monitorujący czas pracy flitra HEPA w celu kontroli jego skuteczności. |  |
| 5 | Komora wyposażona w lampę UV umieszczoną w górnej przedniej części obszaru roboczego i zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy, |  |
| 6 | Komora wyposażona w panel sterowania za pomocą ekranu z możliwością obsługi w rękawiczkach. Możliwość kontroli przepływu powietrza oraz uruchamiania lampy UV, a także licznik czasu pracy urządzenia i lampy. |  |
| 7 | Komora wyposażona w energooszczędną lampę LED doświetlającą przestrzeń roboczą. |  |
| 8 | Minimalna wymagana intensywność oświetlenia: 1100 lux. |  |
| 9 | Komora wyposażona w min. 1 gniazdo elektryczne. |  |
| 10 | Komora wyposażona w podstawę (stelaż). |  |
| 11 | Maksymalne rozmiary zewnętrzne komory (szer. x gł. x wys.): 1100 x 600 x 900 mm. |  |
| 12 | Maksymalny poziom hałasu powodowany przez komorę podczas pracy: 65 dB. |  |
| 13 | Wymagana instalacja komory na miejscu, montaż i przeszkolenie pracowników. |  |
| 14 | Zapewniony przed dostawcę transport, ubezpieczenie i wniesienie komory. |  |
| 15 | Gwarancja: minimum 12 miesięcy. |  |

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 2. Dostawa komory laminarnej do zastosowań mikrobiologicznych – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Komora Laminarna |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Minimalne wymagania | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna do zastosowań mikrobiologicznych wykonana zgodnie z wymaganiami normy EN-12469:2000 dla komór II klasy bezpieczeństwa biologicznego. |  |
| 2 | Komora wyposażona w filtry HEPA o wydajności co najmniej 99,9% zgodnie z normą EN-1822. |  |
| 3 | System filtracyjny zapewniający przepływ powietrza z minimalną średnią prędkością przekraczającą 0,4 m/s (zgodność z normą EN-12469). |  |
| 4 | Przednia szyba komory wykonana z bezpiecznego szkła i przesuwana elektrycznie. |  |
| 5 | Przedni panel zakrywający wnętrze komory z możliwością podniesienia, aby ułatwić czyszczenie wnętrza oraz umożliwić wstawianie większego sprzętu. |  |
| 6 | Konstrukcja wnętrza komory musi zapewniać rzeczywisty przepływ laminarny dzięki zapewnieniu równoległości przedniej i tylnej powierzchni wewnętrznej. |  |
| 7 | Powierzchnia robocza wykonana ze stali nierdzewnej oraz dopuszczalnie podzielona na demontowane części o wymiarach odpowiednich do prowadzenia procesów ich czyszczenia i autoklawowania. |  |
| 8 | Komora pomalowana specjalistyczną farbą przeciwbakteryjną aby efektywnie blokować wzrost bakterii. |  |
| 9 | Możliwość demontażu tylnej ściany komory, aby zredukować głębokość zewn. komory (dla potrzeb przenoszenia przez otwory drzwiowe). |  |
| 10 | Komora wyposażona w sterownik mikroprocesorowy zapewniający automatyczną regulację laminarnego przepływu powietrza we wnętrzu oraz w przedniej barierze powietrznej. |  |
| 11 | Komora wyposażona w zlokalizowany na zewnątrz komory panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym umożliwiającym sterowanie i prezentację min.: prędkości laminarnego przepływu powietrza we wnętrzu; temperatury wewnętrznej i zewnętrznej; czasu zużycia filtrów HEPA i lampy UV; całkowita liczba godzin pracy urządzenia; poziom nasycenia filtrów HEPA. |  |
| 12 | Komora wyposażona w demontowaną lampę UV do dezynfekcji obszaru roboczego komory. Lampa mocowana bezpośrednio nad powierzchnia roboczą, aby zwiększyć skuteczność dezynfekcji. Lampa powinna współpracować ze sterownikiem umożliwiającym łatwe programowanie czasu jej pracy oraz posiadającym zabezpieczenia uniemożliwiające jej włączenie gdy komora jest otwarta. |  |
| 13 | Komora wyposażona w systemy kontrolne sygnalizujące stan alarmowy w przypadku m.in.: nieprawidłowych lub będących poza dopuszczalnym zakresem wartości prędkości laminarnego przepływu powietrza; nieprawidłowej pozycja przedniej szyby; problemów z filtrami HEPA; całkowitego zużycia lampy UV. |  |
| 14 | Komora wyposażona w port D.O.P-DEHS do testowania skuteczności filtrów HEPA. |  |
| 15 | Dodatkowe wymagane wyposażenie komory: stelaż malowany proszkowo, elektrozawór do gazu ziemnego z przyłączem gazowym oraz zaworem odcinającym do palnika, zlokalizowanym w obszarze roboczym. wieszak ze stali nierdzewnej z haczykami zamocowany wewnątrz komory, ergonomiczne podłokietniki ułatwiające długotrwałą pracę, 4 gniazdka elektryczne umieszczone w obszarze roboczym komory; całkowity prąd dla gniazdek powinien wynosić co najmniej 6A; zasilanie gniazdem powinno być włączane z panelu umieszczonego poza tym obszarem, palnik do gazu ziemnego, z systemem kontroli zapłonu i płomienia oraz z czujnikiem podczerwieni; możliwość precyzyjnej regulacji płomienia oraz bezprzewodowej pracy; automatyczne wyłączenie przy wykryciu zerowego ciśnienia przy zakończeniu pracy. |  |
| 16 | Maksymalne rozmiary zewnętrzne komory (szer. x gł. x wys.): 1500 x 1000 x 1700 mm. |  |
| 17 | Wysokość maks. komory wraz ze stelażem: 2500 mm. |  |
| 18 | Minimalny rozmiar obszaru roboczego (szer. x gł. x wys.): 1100 x 500 x 600 mm. |  |
| 19 | Prędkość przepływu powietrza wewnętrznego w komorze oraz przedniej bariery powietrznej: min. 0,40 m/s. |  |
| 20 | Maksymalny poziom hałasu powodowany przez komorę podczas pracy: 65 dB(A). |  |
| 21 | Zasilanie elektryczne: 230 V - 50 Hz |  |
| 22 | Maksymalne zapotrzebowanie na prąd przez komorę: 2,4 A. |  |
| 23 | Wymagana instalacja komory na miejscu, montaż i przeszkolenie pracowników. |  |
| 24 | Zapewniony przed dostawcę transport, ubezpieczenie i wniesienie komory. |  |
| 25 | Gwarancja: minimum 12 miesięcy. |  |

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 3. Dostawa Fluorymetru do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Fluorymetr |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Minimalne wymagania | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fluorymetr do ilościowego oznaczania kwasów nukleinowych zalecany do NGS (next generation sequencing). |  |
| 2 | Wysoka czułość detekcji dsDNA: min. 100 pg/ul (określone na 1ul próbki); z możliwością tworzenia (przygotowania) niestandardowych protokołów pozwalających na wykrycie mniejszych ilości. |  |
| 3 | Wyposażony w min. dwa kanały fluorescencyjne. |  |
| 4 | Automatyczna kalkulacja stężenia i możliwość przechowania ostatnich odczytów (min. 30 zapamiętanych odczytów). |  |
| 5 | Wyposażony w wyświetlacz z możliwością prezentacji mierzonych stężeń w czasie rzeczywistym i nadawania nazw badanych próbek oraz pozwalający na intuicyjne sterowanie (min. przyciski). |  |
| 6 | Liniowy zakres dynamiczny z pięcioma (5) rzędami wielkości. |  |
| 7 | Typ kalibracji: jednopunktowa kalibracja. |  |
| 8 | Wyposażony w port USB (min. 1). |  |
| 9 | Wyposażenie dodatkowe: 0.5 ml probówki PCR (min. 500 sztuk w zestawie). |  |
| 10 | Wyposażenie dodatkowe: zestaw do przeprowadzania reakcji (min. na 500 reakcji). |  |
| 11 | Zasilanie: maksymalnie 5V, 0.2A. |  |
| 12 | Możliwość automatycznego uśpienia urządzenia po dłuższej bezczynności. |  |
| 13 | Maksymalna waga urządzenia: 0.5 kg |  |
| 14 | Gwarancja: min. 12 miesięcy. |  |

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, na:

Dostawę aparatury laboratoryjnej, znak A-2401-40/2023

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Część 1. Dostawa komory PCR do pracy z próbkami DNA

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Część 2. Dostawa komory laminarnej do zastosowań mikrobiologicznych

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Część 3. Dostawa Fluorymetru do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Na dostarczony Przedmiot umowy Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcy gwarancji od dnia dostawy.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia w zakresie maksymalnie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:

Dostawę aparatury laboratoryjnej, znak A-2401-40/2023

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/