- Załącznik nr 1 do SWZ

- - wersja jednolita po zmianach z dnia 10.09.2025 r.

znak sprawy: A-2401-69/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Biobank do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Cena jednostkowa netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |
| 1. | Biobank do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych |  |  |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Biobank do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR WYMAGANY: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/MODEL (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Biobank do przechowywania i archiwizacji próbek biologicznych, w tym w szczególności DNA niezbędnego do badań holobiontu roślinnego składający się z: | Warunek konieczny |  |
| 1.1. | Zamrażarka niskotemperaturowa o parametrach co najmniej: (-40°/-86°C, 450 l, podwójny układ kompresorów - w razie awarii jednej sprężarki druga podtrzymuje temperaturę na poziomie co najmniej -70°C) – 2 sztuki | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.1.a. | Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe). | Warunek konieczny |  |
| 1.1.b. | Pojemność użytkowa komory nie mniejsza niż 450 litrów. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.c. | Zakres kontroli temperatury: minimum od -40°C do -86°C. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.d. | Pomiar i regulacja temperatury z dokładnością nie większą niż +/- 1°C. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.e. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 900 x 860 (1005 z uwzględnieniem odstępu od ściany) x 2000 mm (Sz x G x W). | Warunek konieczny |  |
| 1.1.f. | Wnętrze ze stali nierdzewnej. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.g. | Drzwi zewnętrzne wyposażone w kontrolę dostępu (zamykane na klucz lub czytnik). | Warunek konieczny |  |
| 1.1.h. | System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.i. | Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie mniej niż 4 szt.). | Warunek konieczny |  |
| 1.1.j. | Podstawa wyposażona w co najmniej 4 kółka, w tym co najmniej 2 z hamulcem. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.k. | Dwa oddzielne układy kompresorów – w przypadku awarii jednego z kompresorów drugi podtrzymuje temperaturę minimum -70°C przez co najmniej 48 godzin. | Warunek konieczny UWAGA! Kryterium oceny ofert |  |
| 1.1.l. | Możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach zewnętrznych do co najmniej +30°C. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.m. | Funkcja rejestracji temperatury oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel sterowania port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive. Wyświetlanie grafu z temperaturami zaistniałymi. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.n. | Alarmy wyświetlane jako tekst, a nie w postaci kodów. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.o. | Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem LCD o przekątnej minimum 7” i wyświetlanymi komunikatami tekstowymi. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.p. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych: - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej); - zaniku napięcia (podtrzymywanie bateryjnie przez minimum 72 godziny); - niedomknięcia drzwi; - awarii sondy; - słabej baterii. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.q. | Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.r. | Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.s. | Zabezpieczenie przed zmianą nastawionych parametrów przy pomocy hasła. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.t. | Co najmniej trzy półki perforowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Maksymalne obciążenie jednej półki nie mniejsze niż 30 kg. | Warunek konieczny |  |
| 1.1.u. | Zasilanie: 230V/50Hz ± 10%. | Warunek konieczny |  |
| 1.2. | Stelaż ze stali nierdzewnej do kriostatywów – 16 sztuk | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.2.a. | Stelaże kompatybilne z zamrażarką z pkt 1.1. | Warunek konieczny |  |
| 1.2.b. | Stelaże kompatybilne z kriostatywami opisanymi w punkcie 1.5 i 1.7. | Warunek konieczny |  |
| 1.3. | Zestaw do monitorowania temperatury z wzorcowaniem minimum -80°C – 1 sztuka | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.3.a. | aSystem monitoringu temperatur – czujnik z sondą wzorcowaną w co najmniej jednej temperaturze minimum -80°C w PCA (świadectwo). System monitorujący zmiany temperatury i wysyłający alarmy: - system umożliwiający zdefiniowanie częstotliwości odczytów i progi alarmowe przez użytkownika; - system umożliwiający rejestrację danych, w tym zmian temperatury i alarmów; - system dostarczany z oprogramowaniem umożliwiającym wysyłanie powiadomień za pomocą wiadomości SMS i e-mail; - czujnik posiada wbudowaną baterię, kartę SIM i dostęp do platformy on-line przez okres co najmniej 24-miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Krioprobówki co najwyżej trójkodowane, w tym posiadające co najmniej kod 2D na podstawie krioprobówki, o pojemności roboczej nie mniejszej niż 1,9 ml, zaokrąglone, z gwintem zewnętrznym, co najmniej 11 000 sztuk krioprobówek pakowanych po co najmniej 100 sztuk i co najwyżej 1000 sztuk | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.4.a. | Pojemność całkowita krioprobówek nie większa niż 2,5 ml podczas stosowania nakrętek z gwintem zewnętrznym. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.b. | Pojemność robocza krioprobówek nie mniejsza niż 1,9 ml podczas stosowania nakrętek z gwintem zewnętrznym. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.c. | Wykonane z polipropylenu. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.d. | Krioprobówki z maksymalnie dwoma zwojami gwintu zewnętrznego. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.e. | Wymiary krioprobówki z nakrętką: nie większe niż 44 mm x 13 mm (wysokość x średnica zewnętrzna). | Warunek konieczny |  |
| 1.4.f. | Minimalna temperatura pracy: co najmniej -196℃. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.g. | Kodowanie krioprobówki obejmujące co najmniej kod 2D na podstawie krioprobówki. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.h. | Kody nanoszone laserowo, odporne na ścieranie oraz działanie rozpuszczalników organicznych, stanowiące integralną część krioprobówki. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.i. | Dno krioprobówki U-kształtne. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.j. | Wolne od endotoksyn, RNaz/DNaz i pirogenów. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.k. | Dostarczane krioprobówki zakręcone nakrętkami. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.l. | Krioprobówki dostarczone w opakowaniach po co najmniej 100 sztuk i co najwyżej 1000 sztuk. | Warunek konieczny |  |
| 1.4.m. | Kompatybilne z kriostatywami z punktu 1.5. | Warunek konieczny |  |
| 1.5. | Kriostatywy wykonane z poliwęglanu, w formacie 10x10, kriostatywy odpowiednie dla krioprobówek o pojemności roboczej nie mniejszej niż 1,9 ml z gwintem zewnętrznym opisanych w punkcie 4 – co najmniej 110 kriostatywów | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.5.a. | Format kriostatywu co najmniej 10x10. | Warunek konieczny |  |
| 1.5.b. | Wymiary kriostatywu (szer. x dł. wys.) nie większe niż: 137 x 137 x 55 mm (z pokrywką). | Warunek konieczny |  |
| 1.5.c. | Materiał podstawy: czarny poliwęglan, z wyznakowanym laserowo kodem kriostatywu. | Warunek konieczny |  |
| 1.5.d. | Materiał pokrywy: przezroczysty poliwęglan, z oznaczeniami co najmniej numerycznymi pozycji krioprobówki. | Warunek konieczny |  |
| 1.5.e. | Minimalne opcje kodowania kriostatywu - bezpośredni, laserowo grawerowany liniowy kod kreskowy 1D, identyfikator kriostatywu 2D na jego podstawie. | Warunek konieczny |  |
| 1.5.f. | Minimalna temperatura pracy: co najmniej -196°C. | Warunek konieczny |  |
| 1.5.g. | Kriostatywy kompatybilne ze stelażami z pkt. 1.2. | Warunek konieczny |  |
| 1.5.h. | Kriostatywy kompatybilne z krioprobówkami z pkt. 1.4. | Warunek konieczny |  |
| 1.6. | Krioprobówki co najwyżej trójkodowane, w tym posiadające co najmniej kod 2D na podstawie krioprobówki, o pojemności roboczej nie mniejszej niż 0,5 ml, zaokrąglone, z gwintem zewnętrznym, co najmniej 13 000 sztuk krioprobówek pakowanych po co najmniej 100 sztuk i co najwyżej 1000 sztuk | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.6.a. | Pojemność całkowita krioprobówek nie większa niż 0,7 ml podczas stosowania nakrętek z gwintem zewnętrznym. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.b. | Pojemność robocza krioprobówek nie mniejsza niż 0,5 ml podczas stosowania nakrętek z gwintem zewnętrznym. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.c. | Wymiary krioprobówki z nakrętką nie większe niż 30,0 x 9,0 mm (wys. x śred.). | Warunek konieczny |  |
| 1.6.d. | Dno krioprobówki U-kształtne. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.e. | Wykonane z polipropylenu. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.f. | Wolne od endotoksyn, RNaz/DNaz i pirogenów. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.g. | Kodowanie krioprobówki, obejmujące co najmniej kod 2D na podstawie krioprobówki. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.h. | Kody nanoszone laserowo, odporne na ścieranie oraz działanie rozpuszczalników organicznych, stanowią integralną część krioprobówki. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.i. | Dostarczane krioprobówki zakręcone nakrętkami. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.j. | Nakrętki posiadają zabezpieczenie uniemożliwiające przekręcenie nakrętki. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.k. | Kształt nakrętek umożliwia pracę z półautomatycznym otwieraczem opisanym w punkcie 1.9. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.l. | Krioprobówki dostarczone w opakowaniach po co najmniej 100 sztuk i co najwyżej 1000 sztuk w opakowaniu. | Warunek konieczny |  |
| 1.6.m. | Krioprobówki odporne na działanie temperatury do co najmniej -196℃. | Warunek konieczny |  |
| 1.7. | Kriostatywy wykonane z poliwęglanu, w formacie 14x14, kriostatywy odpowiednie dla krioprobówek o pojemności roboczej nie mniejszej niż 0,5 ml z gwintem zewnętrznym, opisanych w punkcie 6 – co najmniej 70 kriostatywów | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.7.a. | Format kriostatywu co najmniej 14x14. | Warunek konieczny |  |
| 1.7.b. | Wymiary kriostatywu (szer. x dł. wys.) nie większe niż: 137 x 137 x 55 mm (z pokrywką). | Warunek konieczny |  |
| 1.7.c. | Materiał podstawy: czarny poliwęglan, z wyznakowanym laserowo kodem kriostatywu. | Warunek konieczny |  |
| 1.7.d. | Materiał pokrywy: przezroczysty poliwęglan, z oznaczeniami co najmniej numerycznymi pozycji krioprobówki. | Warunek konieczny |  |
| 1.7.e. | Opcje kodowania kriostatywu - bezpośredni, laserowo grawerowany liniowy kod kreskowy 1D, identyfikator kriostatywu 2D na jego podstawie. | Warunek konieczny |  |
| 1.7.f. | Minimalna temperatura pracy: co najmniej -196°C. | Warunek konieczny |  |
| 1.7.g. | Kriostatywy kompatybilne ze stelażami z pkt. 1.2. | Warunek konieczny |  |
| 1.7.h. | Kriostatywy kompatybilna z krioprobówkami opisanymi w punkcie 1.6. | Warunek konieczny |  |
| 1.8. | Oprogramowanie systemowe z modułem sterującym do zarządzania biobankiem – 1 zestaw | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.8.a. | Praca bez przeglądarki internetowej - aplikacja samodzielna. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.b. | Praca w sieci komputerowej i lokalnie. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.c. | Nie wymaga podłączenia internetowego lub serwera. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.d. | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem pakietu MS office, co najmniej MS Excel. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.e. | Interfejs co najmniej w języku polskim i angielskim, ustawiany podczas logowania zgodnie z preferencjami użytkownika. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.f. | Jawna i udokumentowana struktura bazy danych, dostępna z poziomu oprogramowania i w formie dokumentu pdf. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.g. | Możliwość załączania dokumentów w ewidencjach biobanku - jako link do dokumentu w tym graficzne z podglądem. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.h. | Możliwość ustawienia statusu dla każdego rekordu bazy danych. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.i. | Posiada co najmniej moduły raportów, formularzy i szablonów, pobrania, ewidencji próbek, ewidencji pomiarów warunków środowiskowych. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.j. | Możliwość przedstawienia danych w formie wykresów, w tym wykresów w czasie rzeczywistym warunków środowiskowych. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.k. | Posiada możliwość wysyłki raportów na e-mail i komunikatów SMS. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.l. | Wersje instalacyjne i aktualizacje dostępne w internecie na publicznej witrynie. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.m. | Możliwość wykonywania aktualizacji: z internetu, sieci lokalnej, pendrive. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.n. | Definiowany eksport i import do plików w formacie co najmniej: csv, xml, yml. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.o. | Przed każdym wydrukiem graficznym podgląd na ekranie. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.p. | Wyszukiwarki we wszystkich modułach ewidencyjnych. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.q. | Historia przechowywania próbki: miejsce położenia, zmiany danych, warunki środowiskowe. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.r. | Automatyczna archiwizacja bazy danych do pliku zip z hasłem. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.s. | Obsługuje skanery co najmniej 2D cało-płytkowe i skanery ręczne 1D/2D. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.t. | Posiada dedykowany moduł sterujący. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.u. | Nie posiada opłat abonamentowych. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.v. | Pozwala na obsługę za pomocą monitora dotykowego. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.w. | Zawiera mechanizmy automatycznego generowania identyfikatora i wszelkich kodów stosowanych w biobanku na etykiety. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.x. | Możliwość definiowania własnych formuł w raportach, formularzach, szablonach i definicjach eksportu/importu xml/yml. | Warunek konieczny |  |
| 1.8.y. | Urządzenie dostarczane wraz z modułem mikroprocesorowym (np. laptopem, tabletem) kompatybilnym z wymaganiami technicznymi oprogramowania. | Warunek konieczny |  |
| 1.9. | Półautomatyczny ręczny otwieracz do nakrętek, 8-kanałowy, kompatybilny ze statywem w formacie 96 – 1 sztuka | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.9.a | Ręczna, półautomatyczna zakręcarka i odkręcarka nakrętek oparta na pojedynczej kolumnie. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.b. | Kompatybilna co najmniej z krioprobówkami w formacie 96 z zakręcanymi nakrętkami, opisanymi w punkcie 1.6. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.c. | Dopasowuje się do pojedynczej kolumny w czasie nie dłuższym niż 5 sekund zakręca/odkręca cały statyw z 96 z krioprobówkami w czasie nie dłuższym niż 90 sekund. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.d. | Wszystkie nakrętki są dokręcone w tym samym momencie, aby zapewnić bezpieczne uszczelnienie. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.e. | Zasilanie bateryjne umożliwia zamykanie/odkręcanie ponad co najmniej 40 kompletnych stojaków. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.f. | Stacja dokująca do umieszczania/przechowywania narzędzi i ładowania zapewnia również wolne od zanieczyszczeń przenoszenie nakrętek. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.g. | Urządzenie działa w oparciu o pojedynczy przycisk co najmniej do odkręcania, ponownego zamykania i wyjmowania nakrętek. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.h. | Możliwość wyrzucenia nakrętek na uchwyt nakrętek za pomocą przycisku. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.i. | Zaprojektowany do użytku zarówno przez użytkowników leworęcznych, jak i praworęcznych. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.j. | Urządzenie może być zasilane z baterii lub zasilane przez wtyczkę. | Warunek konieczny |  |
| 1.9.k. | Wymienne wkłady do przełączania między typami nakrętek. | Warunek konieczny |  |
| 1.10. | Bezpośredni znacznik probówek, zawierający adaptery do probówek – 1 sztuka | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.10.a. | Urządzenie oparte o termiczną technologię druku pikselowego umożliwiające druk i trwałe oznaczenia o stałej czytelności. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.b. | Kompatybilność z probówkami laboratoryjnymi z gładką powierzchnią o pojemności co najmniej od 0,5 ml do 50 ml. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.c. | Wymiary wydruku: nie większe niż 6,0 x 40 mm (W x Sz), dowolna orientacja druku. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.d. | Obsługiwane formaty znakowania obejmujące co najmniej tekst, kody kreskowe 1D, kody 2D, pliki graficzne (co najmniej .bmp, .gif, .tiff – co najmniej monochromatyczne). | Warunek konieczny |  |
| 1.10.e. | Bezpośrednie znakowanie – nadruk bezpośrednio na powierzchni probówek, eliminacja konieczności stosowania naklejek czy etykiet. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.f. | Trwałość nadruku – odporność na czynniki chemiczne, takie jak co najmniej: woda, alkohole (metanol, etanol, izopropanol), ciekły azot, ścieranie mechaniczne. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.g. | Stabilność nadruku w szerokim zakresie temperatur – w zakresie co najmniej od -196°C do +100°C. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.h. | Obsługa różnych typów probówek – regulowana platforma podtrzymująca umożliwia drukowanie również na probówkach bez kołnierza. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.i. | Wyposażony co najmniej w adaptery o średnicach otworów nie mniejszych niż 8 mm i nie większych niż 13 mm w celu zapewnienia kompatybilności z krioprobówkami opisanymi w punkcie 1.4 i 1.6. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.j. | Możliwość rozszerzenia o dodatkowe rozmiary adapterów. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.k. | Możliwość wymiany taśmy barwiącej. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.l. | Możliwość znakowania nie mniej niż 200 probówek na godzinę. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.m. | Obsługa wszystkich czcionek dostępnych na podłączonym komputerze, z możliwością dostosowania rozmiaru i stylu. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.n. | Interfejs komunikacyjny: Port USB. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.o. | Zasilanie: 230V/50Hz ±10%. | Warunek konieczny |  |
| 1.10.p. | Wymiary nie większe niż: 300 mm x 300 mm x 150 mm (D x Sz x W) + 10% | Warunek konieczny |  |
| 1.11. | Skaner jednolampowy dla kodów kreskowych co najmniej 1D i 2D | Warunek konieczny | Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |
| 1.11.a. | Zakres obsługiwanych kodów: co najmniej Kody 1D oraz 2D. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.b. | Kompatybilny z krioprobówkami opisanymi w punkcie 1.4 i 1.6. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.c. | Rozdzielczość kamery umożliwiająca dekodowanie również starszych lub słabo nadrukowanych kodów. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.d. | Natychmiastowy odczyt kodu po umieszczeniu probówki w polu widzenia. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.e. | Odczyt kodów z probówek w różnych układach, w tym co najmniej format 96-dołkowy. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.f. | Wyposażony co najmniej w pojedyncze złącze USB 3.0 do przesyłu danych i zasilania. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.g. | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi co najmniej MS Windows. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.h. | Możliwość regulacji parametrów kamery (np. kontrastu) w celu optymalizacji odczytu kodów od różnych producentów probówek. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.i. | Urządzenie nie wymaga kalibracji ani konfiguracji po podłączeniu. | Warunek konieczny |  |
| 1.11.j. | Wymiary nie większe niż: 70 x 60 x 55 mm (D x Sz x W) + 10%. | Warunek konieczny |  |
| 1.12. | Transport, instalacja i szkolenie | Warunek konieczny |  |
| 1.12.a. | Koszty transportu i instalacji po stronie dostawcy. | Warunek konieczny |  |
| 1.12.b. | Szkolenie dla co najmniej 3 osób. | Warunek konieczny |  |
| 1.12.c. | Termin dostawy nie dłuższy niż 30 dni. | Warunek konieczny |  |
| 1.12.d. | Gwarancja: co najmniej 24 miesiące, liczona od daty podpisania protokołu odbioru. | Warunek konieczny UWAGA! Kryterium oceny ofert |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności