Załącznik nr 1

Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wagi wraz z modułem do pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy według katalogu Alchem lub równoważnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis minimalnych wymagań zamawianego towaru | Nr kat. | Opis oferowanego towaru | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Waga wraz z modułem do pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy; maksymalny udźwig 220 g; maksymalny zakres ważenia 120/220 g; dokładność odczytu dla zakresu do 120 g nie mniejsza niż 0.00001 g (0.01 mg), zakresu od 120 do 220 g nie mniejsza niż 0.0001 g (0,1 mg); działka odczytowa e= 0.001 g (1mg); czas stabilizacji wskazania: dla 0.1 mg ≤ 3s, dla 0.01 mg nie dłuższy niż 8 s; możliwość pokazania wyniku w minimum 3 jednostkach masy, w tym: mg, g, ct; duży dotykowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 5.7 cala (145 mm); ekran dotykowy; minimum 14 wbudowanych trybów pracy, w tym służące do ważenia, ważenia procentowego, ważenia dynamicznego, sumowania, ważenia różnicowego, zapamiętywania wskazania maksymalnego, wyznaczania gęstości, regulacji pipet; operacje tarowania, zerowania; sygnalizacja dźwiękowa i wizualna podczas pracy oraz wskaźnik stanu obciążenia wagi; szklana osłona przeciwwietrzna wagi z uchylnymi drzwiczkami górnymi; otwieranie drzwiczek na szerokość nie mniejszą niż 160 mm; podświetlenie komory ważenia; autokalibracja za pomocą wbudowanego wzorca masy; podświetlana poziomica umożliwiająca wypoziomowanie wagi oraz 4 nóżki regulacyjne; funkcja automatycznego otwierania drzwiczek; 4 bezdotykowe czujniki; wbudowany hak do ważenia podszalkowego; możliwość przesyłania danych do programu MS Excel (posiadanego przez Zamawiającego); funkcja auto standby; zabezpieczenie przed przeciążeniem / niedociążeniem - mechaniczne i programowe; wbudowany jonizator pozwalający na odprowadzenie ładunku elektrycznego; komunikaty wyświetlane w języku polskim; waga powinna posiadać homologację typu WE; porty komunikacyjne 2x USB oraz wyjście RS232; szalka ze stali nierdzewnej, wymiary szalki fi 80 mm; w zestawie zasilacz 100 - 240 V, 50-60 Hz; kabel USB (typ A do B); zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy, gwarancja minimum 24 miesiące. | 961-30139518 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

………………………………………..							……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                       Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy