- Załącznik nr 1 do SWZ

- - wersja jednolita po zmianach z dnia 11.09.2025 r.

znak sprawy: A-2401-72/2025

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

System do oznaczania kwasów nukleinowych w technologii mikroprzepływowej – akronim [System do cyfrowego PCR]

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Cena jednostkowa netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |
| 1. | System do oznaczania kwasów nukleinowych w technologii mikroprzepływowej – akronim [System do cyfrowego PCR] |  |  |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System do oznaczania kwasów nukleinowych w technologii mikroprzepływowej – akronim [System do cyfrowego PCR] |  |  |  |
| Lp. | MINIMALNY PARAMETR WYMAGANY: | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/MODEL (wypełnia wykonawca): |
| 1. | System do oznaczania kwasów nukleinowych w technologii mikroprzepływowej – akronim [System do cyfrowego PCR] | Warunek konieczny |  |
| 1.1. | System do cyfrowego PCR składający się maksymalnie z 2 urządzeń: 1) generatora kropel wraz z termocyklerem oraz 2) z czytnika fluorescencji. | Warunek konieczny UWAGA! Kryterium oceny ofert |  |
| 1.2 | System umożliwiający prowadzenie reakcji cyfrowego PCR z użyciem dedykowanych chipów. W celkach chipów znajduje się już olej i nie ma potrzeby jego pipetowania. | Warunek konieczny |  |
| 1.3. | System pozwalający na detekcję co najmniej sześciu kolorów – posiadający co najmniej 6 kanałów wzbudzenia i emisji fluorescencji. | Warunek konieczny UWAGA! Kryterium oceny ofert |  |
| 1.4. | System współpracujący co najmniej z sondami typu TaqMan, barwnikiem EvaGreen. | Warunek konieczny |  |
| 1.5. | Możliwość ponownego odczytu fluorescencji chipów z opcją zmiany parametrów odczytu. | Warunek konieczny |  |
| 1.6. | Dostępne kompatybilne z systemem zestawy mieszanin reakcyjnych opartych na sondach co najmniej Taq Man oraz barwniku Eva Green. | Warunek konieczny |  |
| 1.7. | Dostarczany pakiet oprogramowania: do odczytu oraz do analizy wyników. Możliwość zainstalowania oprogramowania na dodatkowych komputerach. | Warunek konieczny |  |
| 1.8. | Dostarczone oprogramowanie umożlwiające co najmniej: - wizualizację danych w przynajmniej następujących formatach: co najmniej 1D, 2D - możliwość dostępu do surowych danych oraz możliwość ich analizy - obrazowanie surowych danych - rozkładu wygenerowanych pozytywnych i negatywnych kropel - manualne dopasowania wartości progowej dla analizy indywidualnej próbki lub wszystkich próbek jednocześnie - automatyczną identyfikację dodatnich i ujemnych kropel dla wszystkich kanałów fluorescencyjnych - eksport danych w formatach co najmniej: .csv / .xlsx | Warunek konieczny |  |
| 1.9. | Obsługa za pomocą czytelnego ekranu dotykowego o wielkości co najmniej 20” | Warunek konieczny |  |
| 1.10. | Wraz z systemem dostarczany komputer wraz z monitorem o wielkości co najmniej 23’’, IPS, HDMI, regulacją wysokości minimum 15 cm, do analizy wyników. Minimalne parametry komputera: - Procesor: CPU o wydajności co najmniej 1448 w benchmarku CrossMark Desktop w teście BAPCo CrossMark Desktop CPU Charts na stronie https://results.bapco.com/performance?benchmark=CrossMark&metric=median&form_factor=desktop. Test CrossMark Desktop CPU Results wykonany pomiędzy 17.07.2025 r. a terminem składania ofert - RAM: minimum 16 GB - Dysk twardy: minimum SSD 516 GB - System operacyjny: Stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony - Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików ,docx, .xlsx, .pptx, .accdb język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie biurowe na czas nieoznaczony (Zamawiający posiada edukacyjną grupową licencję typu LTSC oprogramowania Microsoft) | Warunek konieczny |  |
| 2. | Transport, instalacja i szkolenie | Warunek konieczny |  |
| 2.1. | Koszty transportu i instalacji po stronie dostawcy. | Warunek konieczny |  |
| 2.2. | Szkolenie z obsługi systemu zorganizowane bezpośrednio po instalacji w siedzibie Zamawiającego, jednodniowe, trwające nie krócej niż 6 godzin dla co najmniej 5 osób. | Warunek konieczny |  |
| 2.3. | Termin dostawy nie dłuższy niż 30 dni. | Warunek konieczny |  |
| 2.4. | Instrukcja w języku polskim i angielskim. | Warunek konieczny |  |
| 2.5. | Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy, liczona od daty podpisania protokołu odbioru. | Warunek konieczny |  |

Kryteriami jakościowymi są:

    - Kryterium „Jakość 1” - System do cyfrowego PCR składający się maksymalnie z 2 urządzeń: 1) generatora kropel wraz z termocyklerem oraz 2) z czytnika fluorescencji.

Oceniana będzie maksymalna wymagana liczba urządzeń tworzących system do cyfrowego PCR. Im mniejsza liczba urządzeń, tym większa liczba punktów (maksymalnie 20). Punkty w kryterium jakościowym przyznawane będą wg. następującej skali:

- System do cyfrowego PCR składający się z dwóch urządzeń: 1) generatora kropel wraz z termocyklerem oraz 2) z czytnika fluorescencji (warunek konieczny) – 0 punktów

- System do cyfrowego PCR stanowiący pojedyncze urządzenie, w którym odbywa się generowanie kropel, PCR oraz odczyt sygnału fluorescencji – 20 punktów

    - Kryterium „Jakość 2” - System pozwalający na detekcję co najmniej sześciu kolorów – posiadający co najmniej 6 kanałów wzbudzenia i emisji fluorescencji.

Oceniana będzie minimalna wymagana liczba kolorów umożliwiających detekcję – liczba kanałów wzbudzenia i emisji fluorescencji. 
Im większa liczba kolorów umożliwiających detekcję – liczba kanałów wzbudzenia i emisji fluorescencji, tym większa liczba punktów (maksymalnie 20). Punkty w kryterium jakościowym przyznawane będą wg. następującej skali:

- System pozwalający na detekcję sześciu kolorów (warunek konieczny) – posiadający 6 kanałów wzbudzenia i emisji fluorescencji – 
0 punktów

- System pozwalający na detekcję siedmiu kolorów – posiadający co najmniej 7 kanałów wzbudzenia i emisji fluorescencji – 20 punktów

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności