Załącznik nr 1

znak sprawy: A-2401-26/2025

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu do dokumentacji żeli elektroforetycznych według katalogu BIO-RAD lub równoważnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu | Nr kat. | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  |  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GelDoc Go Gel Imaging System with Image Lab Touch Software Gel imaging system, includes Image Lab Touch Software and UV/Stain-Free Imaging Tray; additional imaging trays available separately | 12009077 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | UV Shield for ChemiDoc Go andGelDoc Go Gel Imaging Systems Pkg of 1, UV safety shield, to protect users from UV light exposure during band excision, for use with the ChemiDoc Go and GelDoc Go Gel Imaging Systems | 12012164 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | White Sample Tray for GelDoc Go Gel Imaging System Pkg of 1, white sample tray, for gels and blots stained with Coomassie Blue, copper, silver, or zinc stains, includes Gel Alignment Kit (12012190), for use with GelDoc Go Gel Imaging System | 12012165 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Blue Sample Tray for GelDoc Go Gel Imaging System Pkg of 1, blue sample tray, for nucleic acid applications with GelGreen or any SYBR Stain, includes Gel Alignment Kit (12012190) and XcitaBlue goggles (1708185), for use with GelDoc Go Gel Imaging System | 12012160 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | 4--15% Criterion™ TGX™ Precast Midi Protein Gel, 26 well, 15 μl Pkg of 1, 4--15% precast polyacrylamide gel, 13.3 × 8.7 cm (W × L), for use with Criterion and Criterion™ Dodeca™ electrophoresis cells | 5671085 |  |  |  | 15 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | 10x Tris/Glycine/SDS Pkg of 1, 5 L cube, 10x premixed electrophoresis buffer, contains 25mM Tris, 192 mM glycine, 0.1% SDS, pH 8.3 following dilution to 1x with water | 1610772 |  |  |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Precision Plus Protein Dual Xtra Prestained Protein Standards 500 μl, mixture of 12 recombinant proteins (2--250 kD), nine bluestained bands, and three pink reference bands (2, 25, 75 kD), 50 applications | 1610377 |  |  |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość netto: |  | Łącznie wartość brutto: |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do dokumentacji żeli: | Warunek konieczny |  |
| 1.1 | - System musi umożliwiać wizualizację białek oraz kwasów nukleinowych przy użyciu światła UV na żelach elektroforetycznych. | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | - Zapis obrazów żeli białkowych i detekcja białek bez wybarwiania żeli. | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | - Musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac z powierzchnią zdjęcia 21 cm x 14 cm. Tace oraz aplikacje, do których są przeznaczone muszą być automatycznie rozpoznawane przez urządzenie. W zestawie taca dedykowana do obrazowania kwasów nukleinowych w świetle UV, taca do obrazowania białek w świetle białym. W zestawie musi być również osłona do pracy preparatywnej w świetle UV przy wysuniętym transiluminatorze. | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | - Detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery przetwornikiem CMOS, min. 6 Mpixeli. | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | - Rozmiary piksela w kamerze powinny wynosić 2,4 µm x 2,4 µm. | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | - Zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić min. 3,5 rzędu wielkości (65 535 odcieni szarości). | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | - Muszą być dostępne co najmniej dwa źródła światła: (1) światło UV przechodzące o długości fali 302 nm; (2) światło białe. | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | - Musi być dostępny filtr emisyjny w zakresie 535-645 nm. | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | - Urządzenie wyposażone w co najmniej 4 porty USB i port Ethernetowy. | Warunek konieczny |  |
| 1.10 | - Przenoszenie danych za pomocą sieci lub przenośnej pamięci USB w formacie tif, jpeg, scn. | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | - W skład systemu musi wchodzić oprogramowanie do analizy obrazu kompatybilne z Windows 7 i 10, 11 dla PC, jak również OS 10.14 i OS10.15 dla Mac (posiadanych przez Zamawiającego). | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową. | Warunek konieczny |  |
| 1.13 | - Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu). | Warunek konieczny |  |
| 1.14 | - Oprogramowania musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków. | Warunek konieczny |  |
| 1.15 | - Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych. | Warunek konieczny |  |
| 1.16 | - Musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych. Licencja musi umożliwiać analizę zdjęć dla dowolnej liczby użytkowników w tym samym czasie. | Warunek konieczny |  |
| 1.17 | - W zestawie pakiet optymalizacyjny składający się minimalnie z: 15 żeli w formacie midi 4-15% z 26 dołkami, bufor TGS 10x stężony 5l, 2 op. marker białkowy w zakresie 2-250 kDa. | Warunek konieczny |  |
| 1.18 | - Instalacja systemu wraz ze szkoleniem w zakresie instalacji, obsługi i użytkowania Przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym trwające min. 8 godzin (1 dzień) dla minimum 2 osób wskazanych przez Zamawiającego, w miejscu instalacji. | Warunek konieczny |  |
| 1.19 | - Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. | Warunek konieczny |  |
| 1.20 | - gwarancja na System minimum 24 miesiące. | Warunek konieczny |  |

* Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na:

Dostawę systemu do dokumentacji żeli elektroforetycznych według katalogu 
BIO-RAD lub równoważnego, znak A-2401-26/2025

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy/

............................................

/miejscowość i data/