Załącznik nr 2B do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część II

Zamrażarka niskotemepraturowa – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry |
| 1.1 | Zakres temperatury pracy minimum: od -40⁰C do -86⁰C |
| 1.2 | Pojemność od 480 do 550 litrów |
| 1.3 | Mikroprocesorowy panel sterowania |
| 1.4 | Parametry wyświetlane na wyświetlaczu typu LED panelu sterującego: |
| 1.4.1 | temperatura aktualna |
| 1.4.2 | temperatura zaprogramowana |
| 1.4.3 | temperatura otoczenia |
| 1.4.4 | aktualne napięcie zasilania wyświetlane w woltach [V] |
| 1.5 | Programowane progi alarmowe: temperatura za niska/za wysoka |
| 1.6 | Alarmy nieprawidłowej pracy: |
| 1.6.1 | Alarm temperaturowy – temperatura za niska |
| 1..6.2 | Alarm temperaturowy –temperatura za wysoka |
| 1.6.3 | Alarm braku zasilania |
| 1.6.4 | Alarm uszkodzonego sensora temperatury |
| 1.6.5 | Alarm zbyt wysokiej temperatury otoczenia |
| 1.6.6 | Alarm zbyt długo otwartych drzwi zamrażarki |
| 1.7 | Złącze do podłączenia zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego |
| 1.8 | Wskaźnik zbyt niskiego poziomu naładowania baterii podtrzymującej pracę panelu sterowania |
| 1.9 | Wewnętrzne drzwiczki dzielące komorę zamrażarki na sekcje: 4 szt. |
| 1.10 | Półki 4 szt., każda z możliwością regulacji wysokości zawieszenia |
| 1.11 | System uszczelek zapobiegający nadmiernemu szronieniu się wnętrza zamrażarki |
| 1.12 | System mrożenia kaskadowy z 2 kompresorami |
| 1.13 | System mrożenia całokomorowy (wężownica umieszona w ściankach komory roboczej) |
| 1.14 | Podstawa zamrażarki wyposażona w kółka |
| 1.15 | Zasilanie 220V, 50Hz |
| 1.16 | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 104 cm x 90 cm x 199 cm (+/- 1% - dotyczy wysokości) |
| 1.17 | Maksymalny ciężar zamrażarki 300 kg +/- 5% |
| 1.18 | System usprawniania i kompensacji napięcia zasilania z lampką na panelu sterowania informującą o działaniu systemu |
| 1.19 | Wyposażenie: |
| 1.19.1 | Komplet stelaży ze stali nierdzewnej z pudełkami o wys. 50 mm |
| 1.19.2 | CO2 back-up system – system awaryjnego podtrzymania temperatury ciekłym dwutlenkiem węgla |
| 1.20 | System niezależny od systemów zamrażarki i umieszczony poza jej obudową wyposażony w: |
| 1.20.1 | niezależny od zamrażarki (własny) system zasilania oraz sterowania mikroprocesorowego |
| 1.20.2 | niezależny wyświetlacz temperatury typu LED |
| 1.20.3 | wskaźnik ilości CO2 pozostałego w butli. Wartość pozostałego gazu wyświetlana w procentach na wyświetlaczu systemu |
| 1.20.4 | alarm zbyt małej ilości CO2 pozostałej w butli |
| 1.20.5 | programowanie czasu wstrzykiwania CO2 |
| 1.20.6 | programowanie przerw między wstrzykiwaniem CO2 |
| 1.21 | Akumulator podtrzymujący pracę systemu w przypadku braku zasilania sieciowego |
| 1.22 | Wąż do doprowadzenia CO2 oraz dysza do wstrzykiwania CO2 do zamrażarki |
| 1.23 | Posiadanie przez urządzenie Certyfikatu CE/ Deklaracji zgodności |
| 1.24 | Gwarancja 24 miesiące |

Załącznik nr 2E do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część V

Komora klimatyczna – 1 szt.

CPV:

39180000-7 Meble laboratoryjne

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | Pojemność minimum 700 litrów – maksimum 750 |
| 1.2 | Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1.3 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej |
| 1.4 | Sterownik mikroprocesorowy |
| 1.5 | Ekran dotykowy panelu sterowania o przekątnej minimum 5 cali |
| 1.6 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury i wilgotności na ekranie panelu sterującego |
| 1.7 | Graficzny wyświetlacz temperatury i wilgotności na ekranie panelu sterującego |
| 1.8 | Rejestrator temperatury i wilgotności. Rejestracja parametrów przez port USB. |
| 1.9 | Ustawienia panelu sterującego chronione cyfrowym hasłem |
| 1.10 | Menu panelu sterującego w jęz. polskim |
| 1.11 | Fotoperiod – system symulacji dnia i nocy |
| 1.12 | Oświetlenie podpółkowe |
| 1.13 | Źródło światła: panele LED (2 panele na fitotron) |
| 1.14 | Zakres temperatur pracy przy włączonym oświetleniu od: +10oC do + 40oC |
| 1.15 | Zakres temperatur pracy przy wyłączonym oświetleniu od: +2oC do + 40oC |
| 1.16 | Zakres regulacji wilgotności: od poziomu wilgotności otoczenia do minimum 90% |
| 1.17 | Regulacja wilgotności w zakresie temperatury minimum: od +15oC do +40oC |
| 1.18 | Nawilżacz ultradźwiękowy |
| 1.19 | Doprowadzenie wody do nawilżacza – bezpośrednio z instalacji wodnej |
| 1.20 | Minimum trzy alarmy: |
| 1.20.1 | Alarm nieprawidłowej temperatury |
| 1.20.2 | Alarm nieprawidłowej wilgotności |
| 1.20.3 | Alarm zaniku zasilania |
| 1.21 | Izolacja termiczna komory wykonana z pianki poliuretanowej |
| 1.22 | Zasilanie 230V, 50 Hz |
| 1.23 | Lampy UV-A (1 szt. na komorę) i UV-B (1 szt. na komorę) |
| 1.24 | Kompresor dobrany do ilości źródeł światła oraz pracy wytrząsarki o mocy 50W (+/- 5%) – 2 szt. |
| 1.25 | Stacja uzdatniania wody (odwrócona osmoza) |
| 1.26 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. |
| 1.27 | Wysokość zewnętrzna komory do 180 cm; wysokość wewnętrzna komory minimum 150 cm – w każdym punkcie powierzchni roboczej; chłodnica umieszczona na tylnej ściance powierzchni roboczej; |

Załącznik nr 2F do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część VI

Inkubator – 1 szt.

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

33152000-0 Inkubatory

| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Parametry |
| 1.1 | inkubator CO2 z opcją kontroli O2 |
| 1.2 | Pojemność 50 litrów (+/- 5%) |
| 1.3 | Minimalny zakres temperatury pracy: od +5oC ponad temp. otocznia do +60 oC |
| 1.4 | Rozdzielczość programowania temperatury minimum 0,1 0C |
| 1.5 | Minimalny zakres kontroli CO2: od 0% do 20% |
| 1.6 | Rozdzielczość programowania CO2: +/- 0,1% |
| 1.7 | Zakres kontroli tlenu: od 1% do 19% |
| 1.8 | Rozdzielczość programowania O2: +/- 0,1% |
| 1.9 | Funkcja autodekontaminacji komory inkubatora gorącym powietrzem o temperaturze minimum +200oC |
| 1.10 | Panel sterowania wyposażony w kolorowy ekran dotykowy |
| 1.11 | Wyświetlacz parametrów zaprogramowanych i aktualnych |
| 1.12 | Graficzny wyświetlacz danych |
| 1.13 | Zegar czasu rzeczywistego |
| 1.14 | Programowanie progów alarmowych parametrów pracy |
| 1.15 | Wskaźnik otwarcia drzwi |
| 1.16 | Zapis minimum 100 ostatnich zdarzeń (np. otwarcie drzwi, uruchomienie cyklu dekontaminacji, itp.) |
| 1.17 | Gniazdo na pamięci typu SD lub typu USB do zapisu parametrów pracy |
| 1.18 | Wskaźnik niskiego ciśnienia w buli z gazem |
| 1.19 | Alarmy nieprawidłowej pracy |
| 1.20 | Dwa reduktory do butli CO2 i N2 |
| 1.21 | Butla CO2 (na własność – nie dopuszcza się dzierżawy) |
| 1.22 | Butla N2 czystość minimum 5.0 (na własność – nie dopuszcza się dzierżawy) |
| 1.23 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/instalacji. |